## Instructions d'utilisation
Instructions d'utilisation des formulaires
L'information contenue dans cet onglet a pour but d'expliquer de manière générale l'utilisation de chaque formulaire (présent dans chaque onglet de ce document). Par conséquent, cet onglet ne fait pas partie du rapport de vérification du physicien médical.
L'onglet Modifs vs dernière version liste les modifications apportées aux formulaires par rapport à la dernière version publiée en 2021
Commentaires généraux
| - | À noter que les formulaires sont remplis de données fictives pour montrer un exemple d'utilisation.
| - | Les cases à fond blanc sont des cases où des données doivent être insérées.
| - | Les cases à fond jaune pâle sont des cases calculées et protégées.
| - | Les cases à fond bleu pâle sont des listes déroulantes pour un choix d'insertion. La liste est dans la partie droite non imprimable, elle peut être changée, adaptée au besoin.
| - | Les cases à fond rouge clair signifient que les calculs ont démontré que le critère de passage n'est pas atteint ce qui conduira à un « X » dans la colonne de conformité.
| - | Le mot de passe pour ôter la protection des feuilles de calcul est le chiffre « 1 ».
| - | Le sommaire de l’onglet « info » décèle s'il y a des anomalies dans les autres onglets.
| - | La conformité ou la non-conformité apparaissent presque toujours dans les colonnes de droite.
| - | Chaque page contient un en-tête qui reprend quatre informations provenant de l’onglet « info », soit le nom du centre, le nom du physicien, la date de l’évaluation ainsi que l’équipement vérifié.
| - | Certaines informations des onglets « info » et « eqpmt » sont reprises par des feuilles subséquentes (ex. DR ou CR, station de visionnement, date d'examens antérieurs, etc.).
| - | En associant les pages pertinentes on peut lancer une impression sur une imprimante virtuelle qui en fera un "pdf" paginé en bas de page.
| - | Le bas de page de la première page contient une mention de la version des formulaires sous la forme GuideFormulaire_V2.0.0-date
| - | Les normes sont présentées dans les formulaires avec le format Arial italique 8 points.
| - | Les titres sont en Arial 10, les autres cases en Arial 9.
Les onglets orangers signifient qu'à l'impression il y a un choix à faire de l'inclure ou pas.
Pour laisser une case vide, faire "effacer contenu" sinon des calculs suivants conduisent à l'affichage "#valeur.", à éviter.
onglets (formulaires) :
| Info | Contient les paramètres requis pour identifier le centre de mammographie et ses intervenants.
Identifie le physicien évaluateur, sa firme, et les coordonnées. Changer le logo du MSSS par celui de la firme ayant fait l'étude.
Identifie une salle et un nom d'appareil qui fait l'objet de l'évaluation.
Retient 4 paramètres pour constituer les en-têtes de toutes les prochaines pages.
Identifie la date de l'évaluation ainsi que la date de l'évaluation antérieure si connue.
Présente un tableau sommaire des conformités des tests en décelant pour chaque page les "X" dans les colonnes de non-conformité.
Le bas de page identifie la version du formulaire utilisé.
| Éqpmt | Identifie le matériel en évaluation.
Technologie, Marque, modèle, no série, année de fabrication, emplacement…
Des informations entrées ici sont reproduites dans des onglets plus loin directement dans certaines cellules ou dans des listes déroulantes.
| 2.1 Général | La liste des logiciels qui supportent l'acteur IHE est reproduite dans la section de droite sous forme de tableau.
Le non support de l'acteur IHE n'invalide pas la conformité générale.
L'absence de dosimétrie personnelle n'invalide pas la conformité générale pour être cohérent avec CS36.
Si le détecteur est un DR la section qui comporte des éléments associés aux cassettes est déclarée "n.a" c'est-à-dire "non applicable".
| 2.2 Compression | Les unités privilégiées sont les kg. Une table de conversion est fournie.
Si les unités raportées sont directement en daN ou en livre, il conviendra d'enlever la protection et changer les cellules qui mentionnent kg, normes comprises.
A noter que les équations en analyse de conformité prévoient déjà l'utilisation des daN
| 2.3 SEA | Un tableau fait avec 3 épaisseurs.
Un autre tableau à épaisseur constante et tests du système avec plusieurs réglages les plus utilisés.
| 2.4 Détecteur(lin), 2.4 Détecteur(log) | Il faut déterminer si le détecteur est de type linéaire ou logarithmique, puis choisir le bon onglet. Généralement les DR sont de type linéaire.
Le jugement du physicien est requis pour utiliser 1/mAs ou log(mAs).
Au besoin il faudra enlever la protection de la feuille, remplacer un graphique ou modifier un paramètre.
Si la comparaison avec des données antérieures ne s'applique pas, un espace est prévu pour le signifier et en donner la cause.
| 2.5-2.6 Artéfacts | Si le système analysé est un DR, l'observation des artéfacts peut se faire seulement sur le format 24x30.
Il en est ainsi également pour l'analyse de l'image résiduelle.
| 2.7 Homog-DR | Cet onglet est spécifique à l'homogénéité pour une technologie DR. Cela évite de redéfinir une zone d'impression qui élimine la nomemclature des cassettes. L'utilisation de cet onglet pour un DR évite de compléter l'onglet 2.7 Homog
| 2.7 Homog-CR | 9 zones en arceaux sont ici évaluées (la même méthode sera utilisée dans CQ-mammo).
La zone 5 est aussi comparée par rapport à l'évolution dans le temps.
Si le système est un CR, une seule cassette est analysée pour l'évolution. Mais advenant un échec, le physicien considérera l'évolution pour d'autres cassettes.
Si le système est un DR , on pourra ôter la protection et redéfinir la zone d'impression pour ne pas entraîner 4 pages additionnelles non serviables. Mais mieux encore, utilisé l'onglet spécifique 2.7 Homog DR
Si les mAs résultants des mesures faites sous SEA paraissent inconstants, le physicien procédera d'abord à une analyse de la reproductibilité du SEA.
| 2.7 Unifo | Cet onglet tire ses informations des précédents pour la zone 5, champs, mAs et identification de cassettes.
Pour reclasser en ordre les cassettes pour une même dimension de champ, il faut enlever la protection, puis avec le bouton de filtration, choisir l'ordre A-Z.
Tout se calcule automatiquement y compris la sélection de la cassette de référence.
On peut changer celle-ci en sélectionnant manuellement après avoir enlever la protection de la feuille.
| 2.8 FTM-2.9 Stab | Les normes sont dans le tableau des fabricants et modèle. Attention l'orientation par rapport à la paroi thoracique.
Le calcul automatisé est basé sur une fonction de puissance et une fonction linéaire avec résultat tiré du meilleur coefficient de détermination Si on ne fait que deux ou trois entrées, utiliser les 2 ou 3 premières cases et garder les autres vides. La liste permet de sélectionner une entrée vide en bas de liste
Considérer sur le graphique le coefficient de détermination et au besoin, interpoler linéairement entre deux points,
Pour le petit foyer une méthode visuelle est appliquée. Fréquence de coupure sur une mire placée à 45o
La stabilité du kV est évaluée pour 5 mesures suivi de 5 mesures additionnelles si le test échoue après les 5 premières.
| 2.9 Tension | Le physicien appliquera à son kVmètre les coefficients d'étalonnage fournis en fonction des différentes combinaisons anode/filtre.
Les taux d'exposition en mGy/sec sont mesurés et comparés à la norme IEC.
En sus le test 9 considère le débit minimal d'un appareil en mGy/s pour différentes combinaisons Anode/filtre.
| 2.10-11-12 CDA_Kerma_DGM | A la ligne 21, on pourra insérer les valeurs obtenues directement de l'instrument de mesure, le cas échéant.
Pour ce faire il faudra enlever la protection de ces cellules.
Les Kerma doivent être rapportés à la surface des feuilles de PMMA. La loi de l'inverse du carré de la distance est suggérée ici à partir de mesures à 45 mm ou à 0 mm.
Le système recherche dans les tableaux les valeurs de g,c,s en fonction de la CDA puis il y a une correction d'interpolation linéaire appliquée.
| 2.13 Align | Un seul onglet est proposé pour la congruence, l'alignement du faisceau et la largeur de tissus perdus.
Le mode agrandissement ne requiert pas de fournir les valeurs mesurée mais de statuer sur la conformité générale des diverses combinaisons possibles.
| 2.14 abMON, 2.14 cMON …… | Deux onglets sont requis pour l'évaluation d'une console à deux moniteurs.
Des listes déroulantes provenant de l'onglet équipement sont réalisés pour bien identifier le moniteur sous observation.
Si on a affaire à un moniteur secondaire unique, un ajustement est requis pour éliminer ou masquer la section en trop.
On peut cependant utiliser le deuxième espace pour qualifier le moniteur du mammographe au besoin.
Dans ce cas ne pas oublier d'enlever la comparaison entre les deux moniteurs puisque cela ne serait pas applicable.
Les feuilles sont préparées pour une possibilité de 3 paires de moniteurs mais on peut retirer des feuilles ou en ajouter par paire. S'il y a ajout, le résumé de l'onglet Info ne considérera pas automatiquement les anomalies dans les ajouts.
Pour la courbe GSDF, le pourcentage d'écart est calculé par rapport à la courbe de référence DICOM
| 2.15 Fantôme | La comparaison de SDNR avec une date antérieure est faite avec la date la plus éloignée connue pour la cassette utilisée.
Ne pas oublier de qualifier le fantôme pour les deux formats de champ. Une image des deux formats bien identifiés sera requise au LSPQ.
| 2.16 Blindage | Un croquis à l'échelle sera déposé dans la zone réservée à cet effet. A copier coller à partir d'un logiciel de dessin, ou un plan existant pourrait être scanné et l'image reproduite ici.
| Éq.Mes.Étal. | Indiquer les instruments de mesure utilisés et les dates d'étallonnage ainsi que l'organisme ayant procédé à l'étallonage.
Un tableau est aussi réservé pour établir une comparaison entre des instruments utilisés par le centre, notamment un photomètre et un dynamomètre (ou pèse-personne).
| Feuille-add | Cette page pourra servir pour l'évaluation des autres composantes déclarées dans l'onglet équipement.
L'évaluation des négatoscopes encore en utilisation serait potentiellement rapportée dans cette page.
Cette page étant intentionnellement vierge, le physicien produira sa propre mise en page en s'inspirant des généralités apparaissant au début de cette liste.
D'autres pages vierges peuvent être ajoutées facilement en copiant celle-ci.

## Modifs vs dernière version
Ajouts par rapport aux versions antérieures
Opération sur Version | Onglets concernés | Commentaires reçus par le LSPQ ayant permis d'apporter les modifications
Les ajouts et modifications et corrections sont nombreuses par rapport aux versions antérieures.
On repartira de cette version-ci pour compiler les commentaires et les corrections requises lesquelles feront l'objet de communications régulières.
v 2.0.0
mot de passe | 2,5-2.6 artefacts | Le mot de passe n'est pas fonctionnel. OK après correction. Il faut prendre la nouvelle version 2.0.1 23mars2021
Modifier une liaison non valable à une version antérieure
v2.0.1 modifiée ainsi:
correction | info | D46. réajusté la référence à l'onglet Artefacts
retrait | 2.3 SEA | D7 et D8, D16 et D17 enlevés: laisser cases vides
ajustement |  | E8 et E17 mettre une cellule de choix avec liste déroulante : oui, non, ou selon mode.
ajustement | Homo DR | B5 et C5 choix avec liste déroulante. A droite en rouge instruction de possibilités de faire 2 foix 24x30 avev anode/filtre différent.
enlever la ligne 40 pour des calculs de moyenne qui ne servent pas
C13 d13 c27 d27 reproduisent les données des deux colonnes de paramètres B5 à C11
correction | 2,8-FTM | F31,G31 cases grisées. Enlever calcul. H31 et I31 laisser en blanc pour une conformité établie par le physicien.
Ajouter à la ligne 32 une précision que la norme est pour le Grand foyer.
modification | 2.9 tension | C21-C22 changer pour exactitude%
Colonne C ajustée avec mise en forme conditionnelle pour colorer si >5%
Introduction d'un tableau de A28 à G34 pour une autre combinaison d'anode ou des tensions supérieures.
décalage vers le bas des autres tableaux.
ajout | instructions d'utilisation | ligne 25.
v2.0.2
correction | 2.10-11-12 DGM | Le calcul d'interpolation a été simplifié et corrigé
L'espace J107 à S128 remplace les calculs antérieurs d'interpolation
et ainsi les cellules B49-B50 puis C53-C54 et D57-58 vont y chercher leurs valeurs.
Ce faisant les références pour E49 à F59 ne tiennent plus et sont laissées libres pour des calculs particuliers.
| 2.4 Détecteur(lin) | F44 contient une liste déroulante pour signifier qu'il y a ou pas applicabilité de la comparaison
F45 contient une liste déroulante pour indiquer la raison de ne pas appliquer la comparaison.
| 2.4 Détecteur(log) | F39 contient une liste déroulante pour signifier qu'il y a ou pas applicabilité de la comparaison
F40 contient une liste déroulante pour indiquer la raison de ne pas appliquer la comparaison.
| instructions d'utilisation | note pour mentionner l'ajout d'une case pour indiquer si la comparaiton est innapplicable.
v2.0.3
| 2.10-11-12 DGM | L4 changé pour 0,23 et M4 la référence qui le justifie.
| 2.13 Align | Tissus perdu < 5 mm à la norme. Donc correction pour D31 E31 G31 et H31 qui étaient à 2 mm.
Et ainsi C31 et F31 sont retouchés pour la mise en forme conditionnelle.
V2.0.4

## Info
| Nom de Cie : |  |  |  |  | changer le logo du Ministère par celui
| Adresse du physicien ou Cie : |  |  |  |  | de la firme du physicien évaluateur.
Informations relatives à l'installation
Nom du centre : (*) |  | Clinique Ste-Mammo
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Accréditation PAM (oui/non) :
Certification PQDCS (CDD ou CRID) :
Nombre de mammographes :
Mammographe vérifié :(*) |  | Salle 2, Hirad IV
Radiologiste responsable :
Technologue responsable :
Technologue rencontré :
Vérification complète ou particulière :
Raison de la vérification particulière :
Courriel : | Institution | @
| Autres | @
Signature du physicien :
Nom du physicien :(*) |  | Alexandre Toussaint
Date de l’évaluation :(*) |  | 20-01-2020 |  | Évaluation antérieure : | 20-07-2019
Date de rédaction du rapport : |  | 22-01-2020
|  | jj-mm-aaaa |  |  | jj-mm-aaaa
(*) Ces informations sont reprises sur chaque page subséquente.
| Sommaire: | Généralités | non conforme | Tension | non conforme
Voir page correspondante |  | Compression | non conforme | CDA-dose(DGM) | non conforme
à l'anomalie s'il y a lieu. |  | SEA | conforme | Collimation et align… | non conforme
|  | Détecteur | non conforme | Moniteurs 1ère part. | non conforme
|  | Artefacts | non conforme | Moniteurs 2è part. | non conforme
|  | Homogénéité | non conforme | Image du fantôme | non conforme
|  | Uniformité | n.a. | Blindage | conforme
|  | FTM | conforme | Autres :
Recommandations du physicien:

## Éqpmt
Lieu : | Clinique Ste-Mammo | Date : | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV | Physicien : | Alexandre Toussaint
|  |  |  | technoLst | annéeFab
Identification du matériel |  |  |  | CR | 2024
|  |  |  | DR | 2023
Technologie (mode CR ou DR) : | DR | Autres équipements | Description |  | 2022 | FabricantM | Fabricant CR
Fabricant du mammographe : | Planmed | (s'il y a lieu) |  |  | 2021 | Hologic | Fuji
Modèle : |  |  |  |  | 2020 | Giotto | Agfa
Numéro de série : |  | Module de stéréotaxie |  |  | 2019 | GE | Carestream
Année de fabrication : | 2020 | Fabricant : |  |  | 2018 | Planmed
Distance source-image (mm) : |  | Modèle : |  |  | 2017 | Philips
|  | Numéro de série : |  |  | 2016 | Siemens
Tube radiogène (Fabricant/modèle) |  |  |  |  | 2015
Numéro de série : |  | Imprimante |  |  | 2014
Année de fabrication : | 2013 | Fabricant : |  |  | 2013
Matériaux : anode1-anode2 |  | Modèle : |  |  | 2012
Filtres ajoutés disponibles : |  | Numéro de série : |  |  | 2011
Nombre et taille des foyers : |  |  |  |  | 2010
|  | Numériseur |  |  | 2009
Porte-grille (bucky) (CR) |  | Fabricant : |  |  | 2008
Numéro de série (18x24) : |  | Modèle : |  |  | 2007
Numéro de série (24x30) : |  | Numéro de série : |  |  | 2006
2005
Détecteur DR |  | Autres : |  |  | 2004
Fabricant/Modèle : |  |  |  |  | 2003
Numéro de série : |  |  |  |  | 2002
Année de fabrication : | 2021 |  |  |  | 2001
2000
Fabricant lecteur CR (#1) | Fuji | Fabricant lecteur CR (autre) | Agfa |  | 1999
Modèle : |  | Modèle : |  |  | 1998
Numéro de série : |  | Numéro de série :
Année de fabrication : | 2013 | Année de fabrication : | 2013 | Si plus d'un lecteur CR sert pour un même mammographe, identifier en plus, faire les tests applicables et produire les images fantômes au test correspondant.
Moniteurs d'interprétation
Salle de lecture : (#console) | bureau Dr Xxx (console #3) | Salle de lecture : (#console) | bureau Dr Xxx (console #3)
Fabricant : (moniteur gauche) |  | Fabricant : (moniteur droit)
Modèle : |  | Modèle :
Numéro de série : | 12345 | Numéro de série : | 567789
Nombre de pixels : | 5 mégapixels | Nombre de pixels : | 5 mégapixels
Année de fabrication : | 2013 | Année de fabrication : | 2013
Salle de lecture : (#console) | salle 5043 | Salle de lecture : (#console) | salle 5043
Fabricant : (moniteur gauche) |  | Fabricant : (moniteur droit)
Modèle : |  | Modèle :
Numéro de série : | 87654 | Numéro de série : | 987
Nombre de pixels : | 5 mégapixels | Nombre de pixels : | 5 mégapixels
Année de fabrication : | 2019 | Année de fabrication : | 2019
Salle de lecture : (#console) | bureau Dr Ladouceur | Salle de lecture : (#console) | bureau Dr Ladouceur
Fabricant : (moniteur gauche) |  | Fabricant : (moniteur droit)
Modèle : |  | Modèle :
Numéro de série : | 7654 | Numéro de série | 1234
Nombre de pixels : | 5 mégapixels | Nombre de pixels : | 5 mégapixels
Année de fabrication : | 2021 | Année de fabrication : | 2021
Moniteurs d'acquisition ou de revue
Station : | technologue | Station : | appareil
Fabricant : |  | Fabricant :
Modèle : |  | Modèle :
Numéro de série : | 8654 | Numéro de série : | 241462
Nombre de pixels : | 3 mégapixels | Nombre de pixels : | 3 mégapixels
Année de fabrication : | 2017 | Année de fabrication :

## 2.1 Général
Lieu : | Clinique Ste-Mammo | Date : |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV | Physicien : |  | Alexandre Toussaint
Test 1 : Évaluation générale de l'unité de mammographie |  |  | Conforme
|  |  | Oui | Non
Appareil dans son ensemble
1 | L’appareil est mécaniquement stable. |  | X
2 | Toutes ses parties mobiles se déplacent facilement et sans blocage. |  |  | X
3 | Tous les freins et les crans d’arrêt fonctionnent correctement. |  | X
4 | Les indicateurs d'angulation fonctionnent correctement. |  |  | X
5 | Le patient et l’opérateur ne sont pas exposés à des blessures (ex. : surface rude, rebords obtus, plaque de compression craquelée…), ni à des chocs électriques.
6 | Les paramètres techniques utilisés peuvent être bien lus en tout temps sur l’appareil.
| Récepteur |  | n.a. |  |  | ne s'applique pas si c'est un DR
7 | Le support du récepteur d’image ne vibre pas pendant les expositions.
8 | Le récepteur d’image glisse facilement dans son support.
9 | Le récepteur d’image et la cassette (CR) sont bien maintenus dans toutes les orientations.
Compression
10 | La plaque de compression est solidement fixée.
11 | Le mécanisme de compression fonctionne bien.
12 | La compression automatique peut être annulée pour être prise en charge par une compression manuelle.
13 | La compression peut être relâchée manuellement ou automatiquement. |  | X
14 | L'échelle d'épaisseur de la compression est présente.
Radioprotection
17 | L'appareil est sécuritaire dans son ensemble.
18 | La charte technique complète est à jour et se trouve dans la salle de mammographie.
19 | La charte technique relative au mode manuel est à jour et se trouve dans la salle de mammographie.
20 | Les interrupteurs, les indicateurs et les voyants lumineux fonctionnent correctement.
21 | Des dosimètres personnels sont disponibles. (recommandation seulement) |  |  |  |  | n.b. la dosimétrie personnelle est recommandée mais pas obligatoire en vertu du code de sécurité 36.
22 | Une affiche de mise en garde est posée à l’entrée de la salle pour indiquer que l’on y utilise des rayons X. |  |  | X
23 | Les accessoires de protection sont efficaces et conformes.
24 | La gaine du tube radiogène est intacte. |  |  | X
25 | Le mécanisme d’interruption de l’exposition fonctionne correctement.
26 | L’interrupteur d’exposition est du type à pression continue. |  | x
27 | La position de l’interrupteur d’exposition est sécuritaire.
Identification des images
28 | L’identification du centre et du patient, la date et l’heure d’acquisition ainsi que les facteurs techniques sont présents lors de l’affichage de l’image sur la console d’acquisition. |  |  | X
29 | La modalité supporte l’acteur IHE « Acquisition modality » du profil « Mammography image ». |  |  |  |  | n.b. l'absence de support de l'acteur IHE peut être relevé mais n'invalide pas la conformité générale
voir la liste suivante pour IHE
Commentaires et recommandations du physicien : | [5 empty] | Support de l'acteur IHE "Acquisition Modality" du profil "Mammography Image", du "Radiology Technical Framework"
[6 empty] | Fabricant | Modèle | Sous-système | Version
[5 empty] | Non C | GE | Essential DS | ADS | 54.11, 54.20, 55.10, 55.20
[5 empty] | 5 |  | Senoclaire | ADS | 56.10, 56.11, 56.12, 56.20
[7 empty] | SenoClaire Tomosynthesis | ADS | 56.10, 56.11, 56.12, 56.20, 56.21
[7 empty] | Pristina | NGA NGB | 1.20
[7 empty] | Pristina3D | NGB | 2.2.50,3.2.50, 3.4.50,3.4.60
SenoBright HD
[6 empty] | Hologic | Selenia Dimensions | AWS | 1.0.x, 1.8, 1.9, 2.0
[7 empty] | Selenia | AWS | 3.3.x, 5.1
[6 empty] | Siemens | Mammomat Inspiration | AWS | VB21, VB30, VB60
[7 empty] | Mammomat Revelation | VC10
[6 empty] | Giotto | Rafaello | AWS | 1.2.0.x, 1.2.4.x , 1.3.1.x, 2.3.x.x
[6 empty] | Planmed | Nuance | Nuance manager 3 | 3.5

## 2.2 Compression
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  |  | Date : |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  |  | Physicien : |  | Alexandre Toussaint
Test 2 : Force de compression et précision des indicateurs (force et épaisseur) | [8 empty] | Au besoin ôter la protection et changer Kg par lbs ou daN
Compression | Force appliquée (Kg) |  |  |  |  | Conforme |  |  | Compte-tenu de la norme d'IEC en daN on fera un ajustement de
[6 empty] | Oui | Non |  | 1 kg sur la norme qui tient compte également de l'exactitude
Type | Affichée | Mesurée | Mesurée après | Précision | Stabilité |  |  |  | requise de la mesure par le physicien.
|  |  | 1 minute | précision | kg0-kg1
Compression automatique maximale | 20 | 21.1 |  | 1.1 |  |  | X |  |  | 1 kg = 2,2046 livre
Autre compression | 5 | 5.5 |  | 0.5 |  | X |  |  |  | 1 livre = 0,4536 kg | "=0,44484 daN |  | 0.44484
Autre compression | 10 | 8 | 8.9 | 2 | 0.9 | X |  |  |  |  | Kg | lbs | daN
Compression manuelle maximale | 30 | 31.1 |  | 1.1 |  |  | X |  |  | Normes: | 1 | 2.2046 | 0.98069
Normes : | [10 empty] | 2 | 4.4092 | 1.9614
▪ La force de compression maximale doit permettre une compression supérieure à 15 kg sans dépasser 21 kg à la mesure | [10 empty] | 3 | 6.6138 | 2.9421
▪ La force de compression maximale manuelle ne doit pas dépasser 31 kg à la mesure. | [10 empty] | 4 | 8.8184 | 3.9228
▪ La compression à 10 kg ou plus doit pouvoir être maintenue pendant 1 minute sans se relâcher de plus de 1 kg. | [10 empty] | 5 | 11.023 | 4.9035
▪ L'exactitude de l'affichage est de ± 2 kg et l'exactitude de la mesure par le physicien est de ± 0,5 kg | [10 empty] | 6 | 13.2276 | 5.8842
[11 empty] | 7 | 15.4322 | 6.8649
DÉFLEXION | [10 empty] | 8 | 17.6368 | 7.8456
Plaque de | Mesure (mm) |  |  |  | Écart | Conforme |  |  | Ne s'applique pas pour les |  | 9 | 19.8414 | 8.8262
compression |  |  |  |  | maximal | Oui | Non |  | plaques construites spécifiquement |  | 10 | 22.046 | 9.8069
Format (cm) | Avant-gauche | Avant-droit | Arrière-gauche | Arrière-droit |  |  |  |  | pour être flexibles |  | 11 | 24.2506 | 10.7876
18 x 24 | 45 | 43 | 43 | 54 | 11 |  | X |  | Ajouter aux commentaires | Avant = côté thorax | 12 | 26.4552 | 11.7683
24 x 30 | 42 | 41 | 47 | 48 | 7 | X |  |  | au besoin | Arrière = côté mamelon | 13 | 28.6598 | 12.749
Norme : | [9 empty] | droit/gauche vue par pte | 14 | 30.8644 | 13.7297
▪ La plaque de compression devrait être parallèle à la surface du récepteur ou détecteur. L’écart maximal entre les mesures doit être inférieur | [10 empty] | 15 | 33.069 | 14.7104
à 10 mm, pour une compression de 10 kg sur un fantôme de 45 mm d'épaisseur . | [10 empty] | 16 | 35.2736 | 15.6911
[11 empty] | 17 | 37.4782 | 16.6718
ÉPAISSEUR | [10 empty] | 18 | 39.6828 | 17.6525
Épaisseur | Compression appliquée | Lecture |  | Précision absolue |  | Conforme |  |  |  |  | 19 | 41.8874 | 18.6332
d'acrylique | [5 empty] | Oui | Non |  |  |  | 20 | 44.092 | 19.6139
(mm) | Kg | (mm) |  | (mm) | [6 empty] | 21 | 46.2966 | 20.5946
20 | 10 | 22 |  | 2 |  | X |  |  |  |  | 22 | 48.5012 | 21.5753
45 | 10 | 44 |  | 1 |  | X |  |  |  |  | 23 | 50.7058 | 22.556
70 | 10 | 60 |  | 10 |  |  | X |  |  |  | 24 | 52.9104 | 23.5367
Norme : | [10 empty] | 25 | 55.115 | 24.5173
▪ L’échelle de compression doit être précise à ± 8mm ( ± 5 mm est normalement atteignable) pour une compression typique utilisée en clinique. | [10 empty] | 26 | 57.3196 | 25.498
[11 empty] | 27 | 59.5242 | 26.4787
Commentaires et recommandations du physicien : | [10 empty] | 28 | 61.7288 | 27.4594
[11 empty] | 29 | 63.9334 | 28.4401
[11 empty] | 30 | 66.138 | 29.4208
Non C
4

## 2.3 SEA
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint | [6 empty] | Grille
oui
Test 3 : Évaluation du Système d’exposition automatique (SEA) | [15 empty] | non
selon mode
Analyse du SDNR à diverses épaisseurs | [10 empty] | Établir la conformité en comparant SDNR avec la table qui suit: (AIEA) | [6 empty] | Anodefiltre
Mode auto |  | Compression (kg) |  | Grille | Réglage densité |  | Objet contraste | Conforme | [9 empty] | Mo/Mo
auto-std |  | 10 |  | oui | 0 |  | 0,2 mm Al | Oui | Non |  | Valeurs = SDNR | Épaisseur d’acrylique (mm) | [5 empty] | Mo/Rh
kV | mAs (SEA) | PMMA et cale(mm) | Anode/filtre système | ROI A | ROI B | Écart-type | SDNR |  |  |  | Pour ajout de | 20 |  | 45 |  | 70 |  | Rh/Ag
|  | 20 et 0 | Mo/Mo | 140 | 110 | 10 | 3 |  |  |  | 0,2 mm AI | [6 empty] | Rh/Rh
|  | 45 et 8 | Mo/Mo | 150 | 110 | 10 | 4 |  |  |  | Marque / Modèle | Acceptable | Atteignable | Acceptable | Atteignable | Acceptable | Atteignable | W/Ag
|  | 70 et 20 | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | Agfa CR (MM3.0) | 13.8 | 20.1 | 12.4 | 18 | 10.8 | 15.8 | W/Al
Norme : tableau 4 du Guide. A être fait dans les limites de doses acceptables pour DGM. | [10 empty] | Agfa CR (HM5.0) | 10.2 | 15 | 8.9 | 13 | 8 | 11.7 | W/Rh
[11 empty] | Fuji CR | 9.8 | 14.2 | 8.8 | 12.8 | 7.7 | 11.2
Analyse du SDNR à divers modes | [10 empty] | Fuji Amulet | 6.1 | 8.7 | 5.5 | 7.8 | 4.8 | 6.8
PMMA et cale(mm) |  | Compression (kg) |  | Grille | Réglage densité |  | Objet contraste | Conforme |  |  | GE 2000D | 8.9 | 12.9 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | 10
45 mm et 8 mm |  | 10 |  | selon mode | 0 |  | 0,2 mm Al | Oui | Non |  | GE DS | 8.9 | 12.9 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | 10
kV | mAs (SEA) | modes | Anode/filtre système | ROI A | ROI B | Écart-type | SDNR |  |  |  | GE Essential | 12.7 | 18.4 | 11.3 | 16.5 | 9.9 | 14.4
|  |  | Mo/Mo | 150 | 110 | 10 | 4 |  |  |  | Hologic Selenia | 4.8 | 7 | 4.3 | 6.3 | 3.8 | 5.5
|  |  | Mo/Mo | 150 | 110 | 10 | 4 |  |  |  | IMS Giotto | 7.8 | 11.3 | 7 | 10.1 | 6.1 | 8.8
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | Carestream CR | 9.5 | 13.9 | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 10.9
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | (M2 Plate)
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | Carestream CR | 11.7 | 17 | 10.2 | 14.8 | 9.1 | 13.3
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | (M3 Plate)
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | Planmed Nuance | 6.3 | 9.1 | 5 | 7.2 | 4.3 | 6.2
|  |  | Mo/Mo | 140 |  | 10 |  |  |  |  | Sectra D40 | 3.6 | 5.3 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 4.1
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 9 | 5.5556 |  |  |  | Sectra L30 | 5.1 | 5.3 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 4.1
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | Siemens Novation DR | 5.1 | 7.4 | 4.5 | 6.6 | 4 | 5.8
|  |  | Mo/Mo | 160 | 110 | 10 | 5 |  |  |  | Siemens Inspiration | 4.4 | 6.3 | 3.9 | 5.7 | 3.4 | 5
Réponse du réglage de densité
|  |  | kV | PMMA (mm) | Réglage densité | mAs (SEA) | % | Conforme Oui Non
|  |  | 30 | 45 | -2 | 40 | 40% |  |  |  | Pas de critère précis; pour référence seulement. Apprécier l'évolution raisonnable en %
[5 empty] | -1 | 60 | 60% |  |  |  | ou comparer avec les spécifications du fabricant.
[5 empty] | 0 | 100 | 100%
[5 empty] | 1 | 110 | 110%
[5 empty] | 2 | 140 | 140%
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
0

## 2.4 Détecteur(lin)
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint
NB
Test 4 : Réponse du détecteur, des récepteurs et analyse du bruit | [10 empty] | Utiliser les coefficients de détermination
conformément à un système linéaire ou non linéaire en modifiant pour 1/mAs ou ln(mAs) au besoin.
| Mode | Compression (kg) | Anode/filtre | Grille | Réglage densité | DR (SEA) | Objet contraste |  |  |  | On a utilisé ici les valeur sous la ROI B (sans l'objet-test).
| auto-time | 15 kg | Mo/Rh | oui | 0 |  | 0,2 mm Al
| kV | PMMA | mAs (SEA)
| 30 | 45 | 100
| mAs | VMP(ROI A) | VMP(ROI B) | C | IE | SDNR2 | 1/mAs | C2 | Log (mAs)
~1/4 ref | 25 | 200 | 340 | 6 | 1 | 544.4444 | 0.04 | 36 | 1.3979 |  | Ajuster les unités de l'indice d'exposition en fonction du tableau 2 du Guide qui est reproduit ici,
~1/2 ref | 50 | 500 | 750 | 11 | 2 | 516.5289 | 0.02 | 121 | 1.699 |  | et selon le fabricant et modèle rencontrés:
ref (SEA) | 100 | 1000 | 1300 | 14 | 3 | 459.1837 | 0.01 | 196 | 2
~2 ref | 180 | 1800 | 2110 | 17 | 5 | 332.526 | 0.0055556 | 289 | 2.2553
~3 ref | 300 | 3000 | 3300 | 21 | 8 | 204.0816 | 0.0033333 | 441 | 2.4771
[5 empty] | Selon mAs | Excentrement (B0) VMP(mAs) | 179.3886 | Conforme
[8 empty] | Oui | Non
Norme : | [5 empty] | R2: VMP(mAs) | 0.99644 | X
▪ R2 supérieur à 0,99. | [5 empty] | R2:C2(mAs) | 0.97925 |  | X |  |  | Anodefiltre
[6 empty] | R2: SDNR2(mAs) | 0.99491 | X |  |  |  | Mo/Mo
Mo/Rh
Rh/Ag
Rh/Rh
W/Ag
W/Al
W/Rh
Suite des calculs : | [7 empty] | Conforme
| mAs | B-B0 | (B-B0)/mAs | Moy((B-B0)/mAs | Écart |  |  | Oui | Non
~1/4 ref | 25 | 160.6114 | 6.4245 | 10.0341 | 35.97% |  |  |  | X
~1/2 ref | 50 | 570.6114 | 11.4122 |  | 13.73% |  |  |  | X
ref (SEA) | 100 | 1120.6114 | 11.2061 |  | 11.68% |  |  |  | X
~2 ref | 180 | 1930.6114 | 10.7256 |  | 6.892% |  |  | X
~3 ref | 300 | 3120.6114 | 10.402 |  | 3.667% |  |  | X
Norme : | ▪ Écart inférieur à 10%.
Comparaison aux valeurs antérieures en date de: |  |  | 20-07-2019 |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Laisser F44 vide ou Comparaison applicable avec F45 vide. Sinon compléter aussi f45
B-B0 | mAs | B-B0 (actuel) | B-B0 (antérieur) | Écart | Comparaison applicable |  |  | Oui | Non
~1/4 ref | 25 | 160.6114 | 170 | 5.846% |  |  |  | X |  |  |  | Comparaison applicable
~1/2 ref | 50 | 570.6114 | 600 | 5.15% |  |  |  | X |  |  |  | Comparaison non applicable
ref (SEA) | 100 | 1120.6114 | 1000 | 10.76% |  |  |  |  | X
~2 ref | 180 | 1930.6114 | 2010 | 4.112% |  |  |  | X
~3 ref | 300 | 3120.6114 | 3000 | 3.865% |  |  |  | X
Norme : | ▪ moins de 10% d'écart par rapport à la valeur antérieure. | [10 empty] | changement de tube RX
[8 empty] | Conforme |  |  |  | changement de détecteur
écart-type : C | mAs | C(actuel) | C(antérieur) | Écart |  |  |  | Oui | Non |  |  | changement de version du logiciel
~1/4 ref | 25 | 6 | 6.5 | 8.333% |  |  |  | X |  |  |  | changement de bucky
~1/2 ref | 50 | 11 | 13 | 18.18% |  |  |  |  | X
ref (SEA) | 100 | 14 | 14.5 | 3.571% |  |  |  | X
~2 ref | 180 | 17 | 8 | 52.94% |  |  |  |  | X
~3 ref | 300 | 21 | 5.5 | 73.81% |  |  |  |  | X
Norme : | ▪ moins de 10% d'écart par rapport à la valeur antérieure.
Conforme
SDNR | mAs | SDNR(actuel) | SDNR(antérieur) | Écart |  |  |  | Oui | Non
~1/4 ref | 25 | 23.3333 | 23 | 1.429% |  |  |  | X
~1/2 ref | 50 | 22.7273 | 27 | 18.8% |  |  |  |  | X
ref (SEA) | 100 | 21.4286 | 23 | 7.333% |  |  |  | X
~2 ref | 180 | 18.2353 | 7 | 61.61% |  |  |  |  | X
~3 ref | 300 | 14.2857 | 35 | 145% |  |  |  |  | X
Norme : | ▪ moins de 10% d'écart par rapport à la valeur antérieure.
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C.
11

## 2.4 Détecteur(log)
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint |  | NB
Utiliser les coefficients de détermination
Test 4 : Réponse du détecteur, des récepteurs et analyse du bruit | [10 empty] | conformément à un système linéaire ou non linéaire en modifiant pour 1/mAs ou ln(mAs) au besoin.
On a utilisé ici les valeur sous la ROI B (sans l'objet-test).
| Mode | Compression (kg) | Anode/filtre | Grille | Réglage densité | DR (SEA) | Objet contraste
| auto-time | 15 kg | Mo/Mo | oui | 0 |  | 0,2 mm Al |  |  |  | Ajuster les unités de l'indice d'exposition en fonction du tableau 2 du Guide qui est reproduit ici,
| kV | PMMA | mAs (SEA) | [7 empty] | et selon le fabricant et modèle rencontrés:
| 30 | 45 | 100
| mAs | VMP(ROI A) | VMP(ROI B) | C | IE | SDNR | C2 | 1/mAs | Log (mAs)
~1/4 ref | 25 | 200 | 2500 | 6 | 1 | 383.3333 | 36 | 0.04 | 1.3979
~1/2 ref | 50 | 500 | 1200 | 11 | 5 | 63.6364 | 121 | 0.02 | 1.699
ref (SEA) | 100 | 1000 | 600 | 13 | 7 | 30.7692 | 169 | 0.01 | 2
~2 ref | 200 | 1800 | 300 | 13.5 | 8 | 111.1111 | 182.25 | 0.005 | 2.301
~3 ref | 300 | 3000 | 190 | 14 | 9 | 200.7143 | 196 | 0.0033333 | 2.4771 |  | S'il s'agit d'un système logarithmique,
[8 empty] | Conforme |  |  | pour lequel l'indice IE doit être tracer selon
[8 empty] | Oui | Non |  | log(mAs), enlever la protection de la feuille
Norme : | ▪ R2 supérieur à 0,990 |  |  |  |  | R2:C2(1/mAs) | 0.99763 | X |  |  | et déplacer les figures pour IE dans l'espace imprimable. Ajuster R2
[6 empty] | R2: IE(1/mAs) | 0.99297 | X
[11 empty] | R2: IE(log(mAs)) | 0.92961
Laisser F39 vide ou Comparaison applicable, avec f40 vide aussi. Sinon compléter aussi f40
Comparaison aux valeurs antérieures en date de : |  |  | 20-07-2019 |  |  |  |  | Conforme
écart-type : C | mAs | C(actuel) | C(antérieur) | Écart | Comparaison non applicable |  |  | Oui | Non |  |  | Comparaison applicable
~1/4 ref | 25 | 6 | 6 | 0% | changement de bucky | [6 empty] | Comparaison non applicable
~1/2 ref | 50 | 11 | 11.9 | 8.182%
ref (SEA) | 100 | 13 | 14.5 | 11.54%
~2 ref | 200 | 13.5 | 8 | 40.74%
~3 ref | 300 | 14 | 5.5 | 60.71% | [7 empty] | changement de tube RX
Norme : | ▪ moins de 10% d'écart par rapport à la valeur antérieure. | [10 empty] | changement de détecteur
[8 empty] | Conforme |  |  |  | changement de version du logiciel
SDNR | mAs | SDNR(actuel) | SDNR(antérieur) | Écart |  |  |  | Oui | Non |  |  | changement de bucky
~1/4 ref | 25 | 383.3333 | 9 | 97.65%
~1/2 ref | 50 | 63.6364 | 69 | 8.429% | [7 empty] | Anodefiltre
ref (SEA) | 100 | 30.7692 | 14 | 54.5% | [7 empty] | Mo/Mo
~2 ref | 200 | 111.1111 | 7 | 93.7% | [7 empty] | Mo/Rh
~3 ref | 300 | 200.7143 | 200 | 0.3559% | [7 empty] | Rh/Ag
Norme : | ▪ moins de 10% d'écart par rapport à la valeur antérieure. | [10 empty] | Rh/Rh
W/Ag
W/Al
Commentaires et recommandations du physicien : | [11 empty] | W/Rh
Non C.
0

## 2.5-2.6 Artéfacts
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  |  |  | Alexandre Toussaint
[10 empty] | Anodefiltre | champ | foyer
Tests 5 et 6 : Distorsion géométrique du détecteur, des récepteurs et détection d’images résiduelles | [9 empty] | Mo/Mo | 18x24 | Grand
[10 empty] | Mo/Rh | 24x30 | Petit
Paramètres utilisés : | [9 empty] | Rh/Rh | agrand…
Absorbant (PMMA, mm) : | 45 | [8 empty] | W/Ag
kV : | 30 | [8 empty] | W/Al
Position de la cellule : | centrée | [8 empty] | W/Rh
Densité sélectionnée : | 0 | [8 empty] | Rh/Ag
Mode d'exposition sélectionné : | standard
Foyer G/P : | Grand
Format du récepteur (cm x cm) | 18x24 | 24 x 30 | 24 x 30 | 24 x 30 | 24 x 30 | agrand… | Conforme |  |  | Si le système analysé est un DR, l'observation
[7 empty] | Oui | Non |  | des artéfacts peut se faire seulement
Combinaison anode / filtre | Mo/Rh | Mo/Rh | --- | --- | --- | --- |  |  |  | sur le format 24x30
Déformation géométrique | [6 empty] | X
Distorsion visible sur treillis métallique | [6 empty] | X
Manque d'uniformité | [6 empty] | X
Artéfact causé par détecteur | [6 empty] | X
Artéfact de grille | [6 empty] | X
Bruit excessif | [6 empty] | X
Lignes mortes | [6 empty] | X
Nombreux pixels morts | [6 empty] | X
Autres artéfacts (décrire) | [6 empty] | X
[7 empty] | Oui | Non
Globalement, les artéfacts sont-ils acceptables? | [6 empty] | X
Commentaires et recommandations du physicien :
Évaluation des images résiduelles
Anode/filtre | kV | mAs | PMMA
Mo/Mo | 29 | 100 | 45
Récepteur/Détecteur | Valeur moyenne |  |  | Facteur calculé |  |  | Conforme
| des pixels (VMP) | [5 empty] | Oui | Non
| A | B | C | ¦A-B¦/C
Champ | [9 empty] | Si le système analysé est un DR, l'observation
18x24 | 100 | 110 | 8 | 1.25 |  |  | X |  |  | des images résiduelles peut se faire
24x30 | 150 | 158 | 3 | 2.6667 |  |  |  | X |  | sur le format 24x30 seulement
Norme : | [9 empty] | Alors, sélectionner un champ vide et le test s'ajuste.
▪ images résiduelles ≤ 2.
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
1

## 2.7 Homog-DR
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020 |  | dans les cas où il y a l'utilisation fréquente d'une 2è combinaison
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint |  | anode/filtre, on pourra compléter les 2 tableaux en 24x30.
en utilisant les paramètres décrits dans la section B5:C11
Test 7 : Homogénéité du détecteur | [8 empty] | Ou faire un tableau en 18x24 et l'autre en 24x30 avec la même combinaison
Paramètres utilisés : | 24x30 | 24x30
Absorbant (PMMA, mm) : | 45 | 45 | [6 empty] | Prendre les mesures sur une image non traitée dans un système DR.
kV : | 30 | 30
Anode/filtre : | Mo/Mo | Mo/Rh
Position de la cellule : | centrée | centrée
Densité sélectionnée : | -1 | 2
Mode d'exposition sélectionné : | standard | standard | [7 empty] | liste déroulante pour c13, c27, c47 et c56, etc
[10 empty] | Mode |  | Anodefiltre
Technologie: | DR | 24x30 | Mo/Mo | [6 empty] | CR | 18x24 | Mo/Mo
|  | mAs obtenu : | 75 | [6 empty] | DR | 24x30 | Mo/Rh
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme | [5 empty] | Rh/Rh
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non |  |  |  |  | W/Ag
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X |  |  |  |  | W/Al
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X | [5 empty] | W/Rh
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X |  |  |  |  | Rh/Ag
4 | 1300 | 10 | 130 | 117.7778 | 10.38% |  | X
5 | 1400 | 15 | 93.3333 |  | 20.75% |  | X |  | La formule de conformité tient compte de DR (6%) ou CR (15%).
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 10.38% |  | X
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X
Technologie: | DR | 24x30 | Mo/Rh
|  | mAs obtenu= | 65
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 702 | 10 | 70.2 | 77.2095 | 9.079% |  | X
2 | 750 | 10.5 | 71.4286 |  | 7.487% |  | X
3 | 900 | 10 | 90 |  | 16.57% |  | X
4 | 1300 | 10.1 | 128.7129 | 122.48 | 5.089% | X
5 | 1325 | 11 | 120.4545 |  | 1.654% | X
6 | 1301 | 11 | 118.2727 |  | 3.435% | X
7 | 1300 | 10 | 130 | 127.9365 | 1.613% | X
8 | 1300 | 10 | 130 |  | 1.613% | X
9 | 1300 | 10.5 | 123.8095 |  | 3.226% | X
Normes : | ▪ Le rapport signal sur bruit (RSB) d'une ROI ≤ 6%(DR) de la moyenne de son arceau.
Évolution dans le temps : Paramètres utilisés
Absorbant (PMMA, mm) : | 45 |  |  | Position de la cellule : | centrée
kV : | 30 |  |  | Densité sélectionnée : | 0
Anode/filtre : | Mo/Mo |  |  | Mode d'exposition sélectionné : | auto-std
Technologie: | DR | 18x24
|  | mAs obtenu= | 79
ROI | Date | VMP | Écart-type | RSB | Écart RSB | Conforme
1 cm |  | X | c | X/c | temporel | Oui | Non
# 5 | 20-07-2019 | 1310 | 11 | 119.0909 | [5 empty] | B51 est une date antérieure qui est importée de
# 5 | 20-01-2020 | 1200 | 11 | 109.0909 | 8.397% | X |  |  |  | l'évaluation précédente. Ultérieurement, il faudra
# 5 | date | [8 empty] | bloquer cette date plutôt que de l'importer, et comparer
# 5 | date | [8 empty] | l'évolution de la zone 5 par rapport à cette première date disponible.
Technologie: | DR | 24x30
|  | mAs obtenu= | 80
ROI | Date | VMP | Écart-type | RSB | Écart RSB | Conforme
1 cm |  | X | c | X/c | temporel | Oui | Non
# 5 | 20-07-2019 | 1400 | 10 | 140
# 5 | 20-01-2020 | 1300 | 10 | 130 | 7.143% | X |  |  |  | idem
# 5 | date
# 5 | date
Norme :
▪ L'évolution temporelle doit être moindre de 30%.
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C.
11

## 2.7 Homog-CR
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint
Test 7 (1ère partie) : Homogénéité du détecteur ou des récepteurs
Paramètres utilisés : | 18x24 | 24x30
Absorbant (PMMA, mm) : | 45 | 45 | [6 empty] | Prendre les mesures sur une image non traitée dans un système DR. N’effectuer aucune opération de post-
kV : | 30 | 30 | [6 empty] | traitement de l’image dans un système CR.
Anode/filtre : | Mo/Mo | Mo/Mo
Position de la cellule : | centrée | centrée
Densité sélectionnée : | -1 | 2
Mode d'exposition sélectionné : | standard | standard | [7 empty] | liste déroulante
[10 empty] | Mode | Champ |  |  |  | Anodefiltre
Technologie: | DR | 18x24 | [7 empty] | CR | 18x24 |  |  |  | Mo/Mo
# de cassette : | cass#1 | mAs obtenu : | 75 | [6 empty] | DR | 24x30 |  |  |  | Mo/Rh
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme | [8 empty] | Rh/Rh
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non | [7 empty] | W/Ag
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | [7 empty] | W/Al
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X | [8 empty] | W/Rh
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | [7 empty] | Rh/Ag
4 | 1300 | 10 | 130 | 117.7778 | 10.38% |  | X
5 | 1400 | 15 | 93.3333 |  | 20.75% |  | X |  | La formule de conformité tient compte de DR (6%) ou CR (15%).
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 10.38% |  | X
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X |  | Le test d'uniformité des cassettes découle de l'homogénéité
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X |  | et le relevé des mAs nécessite une bonne reproductibilité du SEA.
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X |  | Il convient de s'en assurer pour éviter que le test d'homognénéité échoue
pour une mauvaise raison.
Technologie: | DR | 24x30
# de cassette : |  | mAs obtenu= | 65
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 702 | 10 | 70.2 | 77.2095 | 9.079% |  | X
2 | 750 | 10.5 | 71.4286 |  | 7.487% |  | X
3 | 900 | 10 | 90 |  | 16.57% |  | X
4 | 1300 | 10.1 | 128.7129 | 122.48 | 5.089% | X
5 | 1325 | 11 | 120.4545 |  | 1.654% | X
6 | 1301 | 11 | 118.2727 |  | 3.435% | X
7 | 1300 | 10 | 130 | 127.9365 | 1.613% | X
8 | 1300 | 10 | 130 |  | 1.613% | X
9 | 1300 | 10.5 | 123.8095 |  | 3.226% | X
Moyenne | 1305.2 |  | 124.5074
Normes : | [9 empty] | Pour faire plus d'une combinaison Anode/filtre, copier la section A3- H68
▪ Le rapport signal sur bruit (RSB) d'une ROI ≤ 15% (CR) de la moyenne de son arceau. | [9 empty] | et reformater.
Évolution dans le temps : Paramètres utilisés
Absorbant (PMMA, mm) : | 45 |  |  | Position de la cellule : | centrée
kV : | 30 |  |  | Densité sélectionnée : | 0
Anode/filtre : | Mo/Mo |  |  | Mode d'exposition sélectionné : | auto-std
Technologie : | DR | 18x24
# de cassette: |  | mAs obtenu= | 79
ROI | Date | VMP | Écart-type | RSB | Écart RSB | Conforme
1 cm |  | X | c | X/c | temporel | Oui | Non
# 5 | 20-07-2019 | 1310 | 11 | 119.0909 | [5 empty] | B51 est une date antérieure qui est importé de
# 5 | 20-01-2020 | 1200 | 11 | 109.0909 | 8.397% | X |  |  |  | l'évaluation précédente. Ultérieurement, il faudra
# 5 | date | [8 empty] | bloquer cette date plutôt que de l'importer, et compare
# 5 | date | [8 empty] | l'évolution de la zone 5 par rapport à cette première date disponible.
Technologie : | DR | 24x30
# de cassette : |  | mAs obtenu= | 80
ROI | Date | VMP | Écart-type | RSB | Écart RSB | Conforme
1 cm |  | X | c | X/c | temporel | Oui | Non
# 5 | 20-07-2019 | 1400 | 10 | 140
# 5 | 20-01-2020 | 1300 | 10 | 130 | 7.143% | X |  |  |  | idem
# 5 | date
# 5 | date
Norme : | [10 empty] | N.b. les cases VMP, écart-type et champs
▪ L'évolution temporelle doit être moindre de 30%. | [10 empty] | doivent être vides pour les cassettes non
Commentaires et recommandations du physicien : | [10 empty] | utilisées afin de transférer correctement
[8 empty] | Non C. |  |  | à l'onglet 2.7 unifo
11
66
# de cassette : | cass#2 | mAs obtenu= | 77 | 18x24 | [5 empty] | # de cassette: |  | 18x24 | VMP | éca-type |  | mAs
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme |  |  |  |  | cass#1 | 18x24 | 1400 | 15 |  | 75
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non |  |  |  | 0 | 24x30 | 1325 | 11 |  | 65
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 135.1515 | 3.812% | X |  | 0
5 | 1600 | 11 | 145.4545 |  | 7.623% |  | X | 1 |  |  | cass#2 | 18x24 | 1600 | 11 |  | 77
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 3.812% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#3 | mAs obtenu= | 78 | 18x24
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 135.1515 | 3.812% | X |  | 0
5 | 1600 | 11 | 145.4545 |  | 7.623% |  | X | 1 |  |  | cass#3 | 18x24 | 1600 | 11 |  | 78
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 3.812% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#4 | mAs obtenu= | 77 | 18x24
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 133.6364 | 2.721% | X |  | 0
5 | 1550 | 11 | 140.9091 |  | 5.442% | X |  | 0 |  |  | cass#4 | 18x24 | 1550 | 11 |  | 77
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 2.721% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#5 | mAs obtenu= | 70 | 18x24
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 135.1515 | 3.812% | X |  | 0
5 | 1600 | 11 | 145.4545 |  | 7.623% |  | X | 1 |  |  | cass#5 | 18x24 | 1600 | 11 |  | 70
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 3.812% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#6 | mAs obtenu= | 67
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | [6 empty] | 0
2 | 750 | [6 empty] | 0
3 | 950 | [6 empty] | 0
4 | 1300 | [6 empty] | 0
5 | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  | cass#6 | 0 | 1500 | 0 |  | 67
6 | 1300 | [6 empty] | 0
7 | 900 | [6 empty] | 0
8 | 1350 | [6 empty] | 0
9 | 1300 | [6 empty] | 0
# de cassette : | cass#7 | mAs obtenu= | 68
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | [6 empty] | 0
2 | 750 | [6 empty] | 0
3 | 950 | [6 empty] | 0
4 | 1300 | [6 empty] | 0
5 | 1600 | [6 empty] | 0 |  |  | cass#7 | 0 | 1600 | 0 |  | 68
6 | 1300 | [6 empty] | 0
7 | 900 | [6 empty] | 0
8 | 1350 | [6 empty] | 0
9 | 1300 | [6 empty] | 0
# de cassette : | cass#8 | mAs obtenu= | 72
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | [6 empty] | 0
2 | 750 | [6 empty] | 0
3 | 950 | [6 empty] | 0
4 | 1300 | [6 empty] | 0
5 | 1450 | [6 empty] | 0 |  |  | cass#8 | 0 | 1450 | 0 |  | 72
6 | 1300 | [6 empty] | 0
7 | 900 | [6 empty] | 0
8 | 1350 | [6 empty] | 0
9 | 1300 | [6 empty] | 0
# de cassette : | cass#9 | mAs obtenu= | 75 | 18x24
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 74.7576 | 14.51% |  | X | 1
2 | 740 | 10 | 74 |  | 1.013% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.52% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 131.5152 | 1.152% | X |  | 0
5 | 1480 | 11 | 134.5455 |  | 2.304% | X |  | 0 |  |  | cass#9 | 18x24 | 1480 | 11 |  | 75
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 1.152% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#10 | mAs obtenu= | 74
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | [6 empty] | 0
2 | 750 | [6 empty] | 0
3 | 950 | [6 empty] | 0
4 | 1300 | [6 empty] | 0
5 | 1290 | [6 empty] | 0 |  |  | cass#10 | 0 | 1290 | 0 |  | 74
6 | 1200 | [6 empty] | 0
7 | 900 | [6 empty] | 0
8 | 1350 | [6 empty] | 0
9 | 1300 | [6 empty] | 0
# de cassette : | cass#11 | mAs obtenu= | 74 | 24x30
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 126.0606 | 3.125% | X |  | 0
5 | 1300 | 11 | 118.1818 |  | 6.25% |  | X | 1 |  |  | cass#11 | 24x30 | 1300 | 11 |  | 74
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 3.125% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#12 | mAs obtenu= | 72 | 18x24
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1250 | 10 | 125 | 133.4848 | 6.356% |  | X | 1
5 | 1600 | 11 | 145.4545 |  | 8.967% |  | X | 1 |  |  | cass#12 | 18x24 | 1600 | 11 |  | 72
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 2.611% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#13 | mAs obtenu= | 74 | 24x30
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 135.1515 | 3.812% | X |  | 0
5 | 1600 | 11 | 145.4545 |  | 7.623% |  | X | 1 |  |  | cass#13 | 24x30 | 1600 | 11 |  | 74
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 3.812% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 113.4848 | 20.69% |  | X | 1
8 | 1325 | 11 | 120.4545 |  | 6.142% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 14.55% |  | X | 1
# de cassette : | cass#14 | mAs obtenu= | 73
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | cass#14 | 0 | 0 | 0 |  | 73
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
# de cassette : | cass#15 | mAs obtenu= | 69
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | cass#15 | 0 | 0 | 0 |  | 69
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
# de cassette : | cass#16 | mAs obtenu= | 73 | 24x30
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.8485 | 15.74% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 1.119% | X |  | 0
3 | 975 | 11 | 88.6364 |  | 16.86% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 120 | 8.333% |  | X | 1
5 | 1400 | 14 | 100 |  | 16.67% |  | X | 1 |  |  | cass#16 | 24x30 | 1400 | 14 |  | 73
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 8.333% |  | X | 1
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#17 | mAs obtenu= | 72 | 24x30
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 132.1212 | 1.606% | X |  | 0
5 | 1500 | 11 | 136.3636 |  | 3.211% | X |  | 0 |  |  | cass#17 | 24x30 | 1500 | 11 |  | 72
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 1.606% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#18 | mAs obtenu= | 71
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | [6 empty] | 0
2 | 750 | [6 empty] | 0
3 | 950 | [6 empty] | 0
4 | 1300 | [6 empty] | 0
5 | 1600 | [6 empty] | 0 |  |  | cass#18 | 0 | 1600 | 0 |  | 71
6 | 1300 | [6 empty] | 0
7 | 1200 | [6 empty] | 0
8 | 1350 | [6 empty] | 0
9 | 1300 | [6 empty] | 0
# de cassette : | cass#19 | mAs obtenu= | 72 | 18x24
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | 11 | 63.9091 | 75.0909 | 14.89% |  | X | 1
2 | 750 | 10 | 75 |  | 0.1211% | X |  | 0
3 | 950 | 11 | 86.3636 |  | 15.01% |  | X | 1
4 | 1300 | 10 | 130 | 135.1515 | 3.812% | X |  | 0
5 | 1600 | 11 | 145.4545 |  | 7.623% |  | X | 1 |  |  | cass#19 | 18x24 | 1600 | 11 |  | 72
6 | 1300 | 10 | 130 |  | 3.812% | X |  | 0
7 | 900 | 10 | 90 | 114.2424 | 21.22% |  | X | 1
8 | 1350 | 11 | 122.7273 |  | 7.427% |  | X | 1
9 | 1300 | 10 | 130 |  | 13.79% |  | X | 1
# de cassette : | cass#20 | mAs obtenu= | 68
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | 703 | [6 empty] | 0
2 | 750 | [6 empty] | 0
3 | 950 | [6 empty] | 0
4 | 1300 | [6 empty] | 0
5 | 1600 | [6 empty] | 0 |  |  | cass#20 | 0 | 1600 | 0 |  | 68
6 | 1300 | [6 empty] | 0
7 | 900 | [6 empty] | 0
8 | 1350 | [6 empty] | 0
9 | 1300 | [6 empty] | 0
# de cassette : | cass#21 | mAs obtenu= | 75
ROI | VMP | Écart-type | RSB | Moyenne arceau | Variation | Conforme
1 cm | X | c | X/c |  | intra-arceau | Oui | Non
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | cass#21 | 0 | 0 | 0 |  | 75
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0

## 2.7 Unifo
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  |  |  | Alexandre Toussaint
Test 7 (2è partie) : Uniformité des récepteurs
Paramètres utilisés : | 18x24 | 24x30
Absorbant (PMMA, mm) : | 45 | 45
kV : | 30 | 30
Anode/filtre : | Mo/Mo | Mo/Mo | [7 empty] | Ôter la protection de la feuille
Position de la cellule : | centrée | centrée | [7 empty] | Faire un tri ascendant (A-Z) sur "champ" |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Densité sélectionnée : | -1 | 2 | [7 empty] | pour regrouper |  |  |  | no de 18x24 | 8 | no de vides | 9
Mode d'exposition sélectionné : | standard | standard | [7 empty] | les cassettes de même format |  |  |  | no de 24x30 | 5 |  |  |  |  | sélection cassette de référence
[21 empty] | mediane | diff médiane
|  | ROI#5 |  |  |  |  | Conforme (RSB et mAs) |  |  | RSB | mAs | mAs% |  | classement des cassettes= "cass" | [6 empty] | 145.4545 | 0 | min diff
Récepteur No | Format | VMP | Écart type | RSB | mAs résult. | %: RSBi/moy | Oui | Non |  | Écart |  |  |  | no cass | champ | vmp | ec-typ |  | mAs |  | 2 | rang de la cassette avec la plus petite différence à la médiane
cass#1 | 18x24 | 1400 | 15 | 99 | 75 | 28.11% |  | X |  | 38.7159 | 0.5 | 0.6711% | 1 | cass#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
cass#2 | 18x24 | 1600 | 11 | 145.4545 | 77 | 5.619% | X |  |  | 7.7386 | 2.5 | 3.356% | 2 | cass#7 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 68 | 145.4545 | cass#2 | 0
cass#4 | 18x24 | 1550 | 11 | 140.9091 | 77 | 2.319% | X |  |  | 3.1932 | 2.5 | 3.356% | 3 | cass#8 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 72 | 140.9091 |  | 4.5455
cass#5 | 18x24 | 1600 | 11 | 145.4545 | 70 | 5.619% |  | X |  | 7.7386 | 4.5 | 6.04% | 4 | cass#10 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 74
cass#9 | 18x24 | 1480 | 11 | 134.5455 | 75 | 2.302% | X |  |  | 3.1705 | 0.5 | 0.6711% | 5 | cass#18 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 71 | 134.5455 |  | 10.9091
cass#3 | 18x24 | 1600 | 11 | 145.4545 | 78 | 5.619% | X |  |  | 7.7386 | 3.5 | 4.698% | 6 | cass#20 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 68 | 145.4545 |  | 0
cass#19 | 18x24 | 1600 | 11 | 145.4545 | 72 | 5.619% | X |  |  | 7.7386 | 2.5 | 3.356% | 7 | cass#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 145.4545 |  | 0
cass#12 | 18x24 | 1600 | 11 | 145.4545 | 72 | 5.619% | X |  |  | 7.7386 | 2.5 | 3.356% | 8 | cass#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 145.4545 |  | 0
[12 empty] | #VALUE! | 9 | cass#6 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 67
[12 empty] | #VALUE! | 10 | cass#1 | 18x24 | 1400 | 15 | 0 | 75
[12 empty] | #VALUE! | 11 | cass#2 | 18x24 | 1600 | 11 | 0 | 77
[12 empty] | #VALUE! | 12 | cass#4 | 18x24 | 1550 | 11 | 0 | 77
[12 empty] | #VALUE! | 13 | cass#5 | 18x24 | 1600 | 11 | 0 | 70
[12 empty] | #VALUE! | 14 | cass#9 | 18x24 | 1480 | 11 | 0 | 75
[12 empty] | #VALUE! | 15 | cass#3 | 18x24 | 1600 | 11 | 0 | 78
[12 empty] | #VALUE! | 16 | cass#19 | 18x24 | 1600 | 11 | 0 | 72
| Moyenne | 1553.75 |  | 137.7159 | 74.5 |  |  |  |  | no:18x24 | 8 |  | 17 | cass#12 | 18x24 | 1600 | 11 | 0 | 72
|  | Variation maximale |  | 28.11% | 6.04% | [7 empty] | 18 | cass#16 | 24x30 | 1400 | 14 | 0 | 73 |  | mediane | diff médiane
[7 empty] | Conforme (RSB et mAs) | [5 empty] | 19 | cass#17 | 24x30 | 1500 | 11 | 0 | 72 |  | 127.2727 | 9.0909 | min diff
Récepteur No | Format | VMP | Écart type | RSB | mAs résult. | %: RSBi/moy | Oui | Non |  |  |  |  | 20 | 0 | 24x30 | 1325 | 11 | 0 | 65 |  | 2 | rang de la cassette avec la plus petite différence à la médiane
cass#16 | 24x30 | 1400 | 14 | 100 | 73 | 19.41% |  | X |  | 24.0909 | 1.4 | 1.955% | 21 | cass#11 | 24x30 | 1300 | 11 | 0 | 74
cass#17 | 24x30 | 1500 | 11 | 136.3636 | 72 | 9.89% | X |  |  | 12.2727 | 0.4 | 0.5587% | 22 | cass#13 | 24x30 | 1600 | 11 | 0 | 74 | 136.3636 | cass#17 | 9.0909
0 | 24x30 | 1325 | 11 | 120.4545 | 65 | 2.93% |  | X |  | 3.6364 | 6.6 | 9.218%
cass#11 | 24x30 | 1300 | 11 | 118.1818 | 74 | 4.762% | X |  |  | 5.9091 | 2.4 | 3.352% | [7 empty] | 118.1818 |  | 9.0909
cass#13 | 24x30 | 1600 | 11 | 145.4545 | 74 | 17.22% |  | X |  | 21.3636 | 2.4 | 3.352%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
| Moyenne | 1425 |  | 124.0909 | 71.6
|  | Variation maximale |  | 19.41% | 9.218%
Normes :
▪ Variation maximale entre les plaques photostimulables : RSB ± 15 %. (ou 15% de la moyenne).
▪ La charge (en mAs) entre les différentes expositions des plaques aux mêmes conditions ne devrait pas varier de ± 5% de la moyenne.
Cassette de référence 18 X 24 cm | cass#2
Cassette de référence 24 X 30 cm | cass#17
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
5

## 2.8 FTM-2.9 stab
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020 | [5 empty] | pl/mm
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint |  | Au besoin faire des mesures à < 2p/mm |  |  |  | 1
[10 empty] | notez et ajustez les résultats. |  |  |  | 2
Test 8 : Fonction de transfert de modulation (FTM) | [9 empty] | Interpolez à partir du graphique. Le système calcule en d17 |  |  |  | 3
[10 empty] | l'interpolation pour le meilleure coefficient de détermination |  |  |  | 4
GRAND foyer | Dist foyer-image | Parallèle | [11 empty] | 5
Anode/filtre | 60 | VMP (espace) | VMP (Barre) | [10 empty] | 6
Mo/Mo | Dist mire-image | 495 | 441 | [10 empty] | 7
| 55.5 | VMP (esp-barre)= | 54 | [6 empty] | tableaiu 6 du Guide. |  |  |  | 8
pl/mm | VMP ROI | Écart-type ROI | FTM (%) | [6 empty] | Fréquences cycles / mm | En mode standard |  | Anodefiltre | 9
2 |  | 18 | 74 | [7 empty] | 50 % |  | Mo/Mo | 10
4 |  | 13 | 53.4444 | [6 empty] | Marque / Modèle | Parallèle |  | Mo/Rh
6 |  | 8 | 32.8889 | [6 empty] | Agfa CR (HM5.0) | 2 |  | Rh/Rh
8 |  | 0.9 | 3.7 | [6 empty] | Fuji Profect (HR-BD) | 2 |  | W/Ag
[7 empty] | Conforme |  |  | GE 2000D | 2.5 |  | W/Al
|  |  |  | Référence à technologie utilisée |  | Écart | Oui | Non |  | GE DS | 3.5 |  | W/Rh
| Interpolation | pl à 50% | 4.2295 | pl à 50% | 4 | 0.22947 | X |  |  | GE Essential et Pristina | 2.5 |  | Rh/Ag
Norme : | ▪ Selon la technologie utilisée (tableau 6 du Guide) | [8 empty] | Hologic Selenia et Dimension | 6
[10 empty] | IMS Giotto | 4
[10 empty] | Philips PCREleva | 5
PETIT foyer | Dist foyer-image | fréquence coupure, mire à 450, pl/mm |  |  |  |  | Conforme |  |  | Planmed Nuance | 5.5 |  |  | Pour le petit foyer la méthode qualitative est retenue
Anode/filtre |  | 6.7 |  |  |  |  | Oui | Non |  | Sectra L30 et Microdose | 5.5 | Sectra d40 n'est pas publié |  | Il s'agit avec une mire de plus haute résolution, de déterminer la fréquence de coupure soit la plus haute décelable.
Mo/Mo | Dist mire-image | [5 empty] | X |  |  | Siemens Inspiration | 5 |  |  | Notez la valeur et commentez des changements significatifs qui seraient intervenus.
[10 empty] | Siemens Novation DR | 5
Norme : | ▪ Jugement | [8 empty] | n.b. Les mesures à diverses pl/mm sont selon le système: A11 à a14 à ajuster selon la mesure désirée.
Évolution dans le temps | [9 empty] | À noter que dans le tableau précédent, parallèle correspond à
Date |  | Initiale (I) | précédent (P) | actuel (Act) | Écart (Act-P) % | Écart (Act-I) | Conforme |  |  | l'orientation par rapport à la paroi thoracique, c'est-à-dire les lignes de la mire dans
|  |  | 20-07-2019 | 20-01-2020 |  |  | Oui | Non |  | le sens de l'axe anode-cathode.
GRAND foyer |  | 4 | 3.9 | 4.2295 | 8.448% | 5.737% | X |  |  | Le calcul ci-bas est lorsqu'il y a 4 valeurs dans le tableau. Lorsque la fonction de puissance
PETIT foyer |  | 7 | 6.5 | 6.7 |  |  | X |  |  | ne fait pas un bon passage par les points, la fonction de régression linéaire pourrait être meilleure.
Norme : | ▪ moins de 10% d'écart par rapport à la valeur précédente et antérieure pour FTM à 50% sur le grand foyer. | [8 empty] | Le système ici prend les résultats pour le meilleur coefficient de détermination.
[10 empty] | a*x^b |  |  | mx+b
Commentaires et recommandations du physicien : | [9 empty] | fonction de puissance | G-paral | fonction lin. | m | b
[10 empty] | a | 14.5221 |  | -0.085694 | 8.5142
[9 empty] | Non C | b | -0.36319
[9 empty] | 0 | coefficient de détermination | 0.66542 |  | 0.99172
[10 empty] | FTM % | pl/mm
[11 empty] | puissance | linéaire
[10 empty] | 50 | 3.5074 | 4.2295
résultats meilleure régression
Test 9 : Vérification de la tension (reproductibilité, exactitude, linéarité et débits) (1ère partie) | [9 empty] | 50 | 4.2295
Stabilité | mAs: | 50 | [7 empty] | si 3 entrées seulement en début de tableau (mettre la case vide de la liste déroulante en A14)
# mesure | kV affiché | kV mesuré | Stabilité de la tension |  |  |  | Conforme |  |  | a*x^b |  |  | mx+b
#1 | 30 | 30 | Coefficient variation après 5 mesures |  |  |  | Oui | Non |  | fonction de puissance | G-paral | fonction lin. | m | b
#2 | 30 | 31 | [7 empty] | a | 632.4155 |  | -0.097297 | 9.2
#3 | 30 | 29.5 | [7 empty] | b | -1.3143
#4 | 30 | 30.6 | [7 empty] | coefficient de détermination | 0.93214 |  | 1
#5 | 30 | 31.5 | 2.617% | [6 empty] | FTM % | pl/mm
#6 | 30 | 30 | Coefficient variation après 10 mesures | [7 empty] | puissance | linéaire
#7 | 30 | 30 | [7 empty] | 50 | 3.6981 | 4.3351
#8 | 30 | 30 | [7 empty] | résultats meilleure régression
#9 | 30 | 30 | [7 empty] | 50 | 4.3351
#10 | 30 | 30
moyenne |  | 30.26 | 1.966% |  |  |  | X |  |  | si 2 entrées seulement en début de tableau
Norme : | [9 empty] | forcément linéaire, alors
▪ Coefficient de variation ≤ 2%, Si le coefficient de variation excède 2%, faire 5 lectures additionnelles et recalculer en utilisant les 10 lectures. | [12 empty] | mx+b
[12 empty] | fonction lin. | m | b
Commentaires et recommandations du physicien : | [12 empty] | -0.097297 | 9.2
[9 empty] | Non C |  |  |  | 1
[9 empty] | 0 | FTM % | pl/mm
[11 empty] | puissance | linéaire
[10 empty] | 50 |  | 4.3351
résultats meilleure régression
[10 empty] | 50 | 4.3351

## 2.9 Tension
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  | 20-01-2020 |  |  | Anodefiltre | débit max mGy/s
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  | Alexandre Toussaint |  |  | Mo/Mo | 7
[9 empty] | Mo/Rh | 6.02
Test 9 : Vérification de la tension (reproductibilité, exactitude, linéarité et débits) (suite) | [8 empty] | Rh/Rh | 4.06
W/Ag
Exactitude de la tension | Anode/filtre | Mo/Mo | mAs: | 50 |  |  |  |  | W/Al
Distance source mesure | 60 cm | Plaque de compression (O/N) |  | Oui |  |  |  |  | W/Rh | 2.66
Tension affichée Grand foyer | Tension mesurée | Exactitude (%) | Débit (mGy) | mGy/mAs | Conforme |  |  |  | Rh/Ag
[5 empty] | oui | non
24 | 24 | 0% | 100 | 2 | X
25 | 24 | 4% | 120 | 2.4 | X
26 | 28 | 7.692% | 140 | 2.8 |  | X |  |  | Appliquer sur le kV mètre les facteurs de corrections
27 | 27.2 | 0.7407% | 160 | 3.2 | X |  |  |  | recommandés par l'étalonnage pour la
28 | 28.3 | 1.071% | 170 | 3.4 | X |  |  |  | combinaison anode/filtre sélectionnée.
29 | 29.4 | 1.379% | 200 | 4 | X
30 | 30 | 0% | 220 | 4.4 | X
31 | 31.6 | 1.935% | 240 | 4.8 | X
32 | 32 | 0% | 260 | 5.2 | X
33 | 35 | 6.061% | 280 | 5.4 |  | X
34 | 34.9 | 2.647% | 300 | 6 | X
Tension affichée Petit foyer | Tension mesurée | Exactitude (%) | Débit (mGy) | mGy/mAs | Conforme
[5 empty] | oui | non
26 | 26.1 | 0.3846% | 200 | 4 | X
28 | 27.2 | 2.857% | 220 | 4.4 | X
30 | 28.3 | 5.667% | 240 | 4.8 |  | X
32 | 29.4 | 8.125% | 260 | 5.2 |  | X
Autres combinaisons ou tension | Anode/filtre | W/Al | mAs: | 50 |  |  |  | si l'appareil est utilisé à des kV supérieurs et/ou avec une autre combinaison
Tension affichée Grand foyer | Tension mesurée | Exactitude (%) | Débit (mGy) | mGy/mAs | Conforme |  |  | anode/filtre, une observation sur quelques kV est pertinente.
[5 empty] | oui | non
32 | 31 | 3.125% | 200 | 4 | X |  |  | Les débits minimaux peuvent en partie être tirés du tableau précédent
34 | 33 | 2.941% | 220 | 4.4 | X |  |  | ayant une valeur en mGy et mGy/mAs mais a une distance qui peut différer
36 | 36.2 | 0.5556% | 240 | 4.8 | X |  |  | et s'assurer qu'on indique les même paramètres, kV, mA, s mode….
40 | 39 | 2.5% | 260 | 5.2 | X
Norme : | ▪ Exactitude de la tension à mieux que 5%. | [6 empty] | Faire pour les combinaisons anode/filtre disponible
Test 9: Débits minimaux en mGy/s | [7 empty] | et laisser les autres cases vides.
Distance source mesure (cm) | 55.5 | kV | 28
45mm du plateau? (O/N) | Oui | mAs | 50 |  |  |  |  | s'il n'y a pas de valeur dans la colonne mGy
Plaque de compression (O/N) | non | temps (s) | 0.5 |  |  |  |  | effacer le contenu OK
Mode | manuel | [6 empty] | ne pas mettre un espace sinon apparaîtra #VALEUR
Anode/filtre | mGy | mGy/sec | minimum requis | écart | Conforme
|  |  | mGy/sec |  | Oui | Non |  | Ne pas effacer le contenu de Anode/filtre mais choisir la dernière
Mo/Mo | 4 | 8 | 7 | 1 | X |  |  | option de la liste déroulante qui est une case vide.
Mo/Rh | 3 | 6 | 6.02 | -0.02 |  | X
W/Rh | 1.5 | 3 | 2.66 | 0.34 | X
Rh/Rh | 1.6 | 3.2 | 4.06 | -0.86 |  | X
Norme : | ▪ Valeur minimum requise dans la colonne "minimum requis", à surface d'un sein de 45 mm.
Linéarité | kV: | 30
mAs | Grand foyer mGy | Petit foyer mGy | linéarité GF | linéarité PF | Conforme
[5 empty] | oui | non
40 | 38 | 38
60 | 65 | 60 | 6.557% | 2.564% |  | X
100 | 105 | 100 | 1.562% | 0% | X
140 | 150 | 140 | 1.01% | 0% | X
200 | 210 | 210 | 1.01% | 2.439% | X
320 | 350 | 350 | 2.041% | 2.041% | X
Norme : | ▪ écart à la linéarité ≤ 5%.
Commentaires et Recommandations du physicien : | [6 empty] | Non C |  | Le nombre de non-conformités inclus celles de l'onglet précédent
[7 empty] | 7 |  | pour la composante du débit minimal.

## 2.10-11-12 CDA_Kerma_DGM
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020 |  |  | Anodefiltre | F |  | zone de calculs et références
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint |  |  | Mo/Mo | 0.12
[10 empty] | Mo/Rh | 0.22
Test 10 : Couche de demi-atténuation (CDA) | [9 empty] | Rh/Ag | 0.23 | 2017 Heggie et al ACPSEM Position Paper: Digital Mammography V4.0
Test 11 : Kerma incident dans l’air à la surface des plaques de PMMA | [9 empty] | Rh/Rh | 0.19
Test 12 : Dose glandulaire moyenne (DGM) | [9 empty] | W/Ag | 0.32
[10 empty] | W/Al | 0.25
Mesure de la Couche de demi-atténuation (CDA) | [9 empty] | W/Rh | 0.3
Distance source-image: | 60
Distance source-sonde (cm): | 55 | Mode de rétroaction automatique sur SEA
Plaque de compression (oui/non): | oui
Combinaison Anode-filtre | Mo/Mo | Mo/Rh | Rh/Rh | W/Rh | W/Al | Conforme
Tension (en kVp) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Oui | Non
Charge (en mAs) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
Exposition (mR) sans filtre ajouté (avant) | 290 | 200 | 255 | 280 | 240
Exposition (mR) avec filtre de 0,3 mm Al | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | t1,2,3
Exposition (mR) avec filtre de 0,4 mm Al | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0.3
Exposition (mR) avec filtre de 0,5 mm Al | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0.4 | 0.27378 | 0.20566 | 0.25385 | 0.26823 | 0.24485
Exposition sans filtre (mR) ajouté (après) | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 0.5 | 0.46495 | 0.5 | 0.47521 | 0.46781 | 0.47984
Exposition moyenne sans filtre (mR) ajouté | 255 | 200 | 237.5 | 250 | 230
CDA mesurée (mm Al) | 0.46495 | 0.5 | 0.47521 | 0.46781 | 0.47984 |  | X |  | <-- calculé selonQ18 et Q19 ou inscrit directement.
Norme : CDA minimale | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | Mo/Mo | Mo/Rh | Rh/Rh | W/Rh | W/Al
Norme : CDA maximale | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.6 | 0.55 |  |  |  | x | [5 empty] | 1
Commentaires et recommandations du physicien :
KERMA à la surface de PMMA
Combinaison Anode-filtre | Mo/Mo | Mo/Rh | Rh/Rh | W/Ag | W/Rh | Conforme
Tension (en kVp) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Oui | Non
mAs, 20 mm PMMA | 20
lecture Kerma 20 | 2 | [8 empty] | si détecteur sur PMMA de 45 mm
mAs, 45mm PMMA |  | 120 | [7 empty] | DT | corr.dist 20 | corr. Dist70
lecture Kerma 45 |  | 8 | 1 | [6 empty] | 60 | 0.91565 | 1.0966
mAs, 70 mm PMMA |  |  | 500 | [5 empty] | faire correction pour Nmammo.
lecture Kerma 70 |  |  | 20
Rapporté à la surface du PMMA et corrigé pour étalonnage | [8 empty] | auto si mesure faite à 45 mm, sinon refaire en remplacant 45 par 0 pour les 3 épaisseurs
N facteur d'étallonnage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Distance foyer-support sein | 60 | [9 empty] | si détecteur sur le plateau.
Kerma 20 à la surface (mGy) | 1.8313 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | DT | corr.dist 20 | corr. Dist70
Kerma 45 à la surface (mGy) |  | 8 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 60 | 1.0702 | 1.2816
Kerma 70 à la surface (mGy) |  |  | 21.9313 | 0 | 0
Conforme
Dose glandulaire moyenne | [5 empty] | Oui | Non
s | 1 | 1.017 | 1.061 | 1.042 | 1.042 |  |  |  | La valeur de "s" pour W/Al doit être appliquée manuellement à partir du tableau ci-bas.
K 20 | 1.8313 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | pour les colonnes E et F s'il y a lieu. Il faut alors déterminer à quelle épaisseur de sein on effectue le calcul
g20 | 0.50587
c20 | 0.9092 | [7 empty] | CR | DR
DGM-20 (mGy) | 0.84228 |  |  |  |  | X |  |  | 1 | 1
K45 |  | 8 |  | 0 | 0
g45 |  | 0.245
c45 |  | 1.096
DGM-45 (mGy) (Pour PAM si requis) |  | 2.1847 |  |  |  |  | X |  | 2.5 | 2
K70 |  |  | 21.9313 | 0 | 0
g70 |  |  | 0.12955
c70 |  |  | 1.2725
DGM-70 (mGy) |  |  | 3.836 |  |  | X |  |  | 6.5 | 5.1
Norme :
▪ (CR) 1 mGy à 20cm PMMA, 2,5 mGy à 45 et 6,5 mGy à 70.
▪ (DR) 1 mGy à 20cm PMMA, 2,0 mGy à 45 et 5,1 mGy à 70. | [8 empty] | Épaisseur PMMA (mm) | Sein équivalent (mm) | DGM pour CR (mGy) | DGM pour DR (mGy)
Commentaires et recommandations du physicien: | [7 empty] | Non C | 20 | 21 | 1 | 1
[8 empty] | 2 | 45 | 53 | 2.5 | 2
[9 empty] | 70 | 90 | 6.5 | 5.1
[9 empty] | Anode/filtre | épaisseur filtre microns | facteur S | 20 cm pour W/Al | 45 cm pour W/Al | 70cm pour W/Al
[9 empty] | Mo/Mo | 30 | 1
[9 empty] | Mo/Rh | 25 | 1.017
[9 empty] | Rh/Ag | 30 | 1.087
[9 empty] | Rh/Rh | 25 | 1.061
[9 empty] | W/Ag | 50-75 | 1.042
[9 empty] | W/Al | 500 |  | 1.075 | 1.149 | 1.198
[9 empty] | W/Rh | 50-60 | 1.042
[9 empty] | Anode/filtre | épaisseur filtre microns | facteur S | Épaisseur PMMA (mm) | Sein équivalent (mm)
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.075 | 20 | 21
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.104 | 30 | 32
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.134 | 40 | 45
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.149 | 45 | 53
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.16 | 50 | 60
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.181 | 60 | 75
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.198 | 70 | 90
[9 empty] | W/Al | 500 | 1.208 | 80 | 103
[9 empty] | Épaisseur PMMA (mm) | Sein équivalent (mm) | Glandularité (%) |  | CDA (mm Al)
[13 empty] | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
[9 empty] | 20 | 21 | 97 | g | 0.378 | 0.421 | 0.46 | 0.496 | 0.529 | 0.559 | 0.585
[12 empty] | c | 0.889 | 0.895 | 0.903 | 0.908 | 0.912 | 0.917 | 0.921
[9 empty] | 30 | 32 | 67 | g | 0.261 | 0.294 | 0.326 | 0.357 | 0.388 | 0.419 | 0.448
[12 empty] | c | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.949 | 0.952 | 0.953
[9 empty] | 40 | 45 | 41 | g | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339
[12 empty] | c | 1.043 | 1.041 | 1.04 | 1.039 | 1.037 | 1.035 | 1.034
[9 empty] | 45 | 53 | 29 | g | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.22 | 0.245 | 0.272 | 0.295
[12 empty] | c | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.099 | 1.096 | 1.091 | 1.088
[9 empty] | 50 | 60 | 20 | g | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261
[12 empty] | c | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134
[9 empty] | 60 | 75 | 9 | g | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.152 | 0.166 | 0.189 | 0.21
[12 empty] | c | 1.254 | 1.245 | 1.235 | 1.231 | 1.225 | 1.217 | 1.207
[9 empty] | 70 | 90 | 4 | g | 0.086 | 0.098 | 0.111 | 0.123 | 0.136 | 0.154 | 0.172
[12 empty] | c | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249
[9 empty] | 80 | 103 | 3 | g | 0.074 | 0.085 | 0.096 | 0.106 | 0.117 | 0.133 | 0.149
[12 empty] | c | 1.307 | 1.299 | 1.292 | 1.287 | 1.283 | 1.273 | 1.262
Interpolation linéaire entre les 2 points adjacents pour g et c
y=ax+b
[11 empty] | 20 | 45 | 70
[10 empty] | x1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | arrondir la cda au 0.05 supérieur
[10 empty] | x2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | cda adjacente
trouver les paramètres c et g pour chaque point
[10 empty] | g1 | 0.529 | 0.245 | 0.136
[10 empty] | g2 | 0.496 | 0.22 | 0.123
[10 empty] | c1 | 0.912 | 1.096 | 1.27
[10 empty] | c2 | 0.908 | 1.099 | 1.275
faire les interpolations linéaires
[10 empty] | pente g | 0.66 | 0.5 | 0.26
[10 empty] | ordonnee g | 0.199 | -0.005 | 0.006
[10 empty] | g | 0.50587 | 0.245 | 0.12955 | retrour des valeurs dans les calculs de b48 à d59
[10 empty] | pente c | 0.08 | -0.06 | -0.1
[10 empty] | ordonnee c | 0.872 | 1.126 | 1.32
[10 empty] | c | 0.9092 | 1.096 | 1.2725 | retrour des valeurs dans les calculs de b48 à d59

## 2.13 Align
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint
Test 13 : Collimation (congruence, alignement, tissu manquant)
Congruence entre le champ de rayonnement et le faisceau lumineux
| mm | 18 x 24 | Conforme |  | 24 x 30 | Conforme
Distance source-image (DSI): | 620 | G.F. | oui | non | G.F. | oui | non
G- déviation du côté gauche (mm) |  | 5 |  |  | 4
D- déviation du côté droit (mm) |  | 8 |  |  | 8
Somme en valeur absolue G + D (mm) |  | 13 |  |  | 12
Déviation gauche-droite (% de la DSI) |  | 2.097% |  | X | 1.935% | X
A- déviation du côté antérieur (mm) |  | 3 |  |  | 7
T- déviation du côté paroi thoracique (mm) |  | 6 |  |  | 8
Somme en valeur absolue A+T (mm) |  | 9 |  |  | 15
Déviation antérieur-thorax (% de la DSI) |  | 1.452% | X |  | 2.419% |  | X
Norme :
▪ Le total du désalignement (valeur absolue de la somme des désalignements des côtés opposés) ne peut excéder 2 % de la DSI.
Différence entre le champ de rayonnement et le récepteur d’image
Écart entre le champ de RX et le récepteur (détecteur) (mm) |  | 18 x 24 | Conforme |  | 24 x 30 | Conforme
|  | G.F. | oui | non | G.F. | oui | non
Couverture du récepteur (côté droit) |  |  | X
Ne dépasse pas le plateau (côté droit) |  |  |  | X |  | X
Couverture du récepteur (côté gauche)
Ne dépasse pas le plateau (côté gauche)
Couverture du récepteur (côté distal)
Ne dépasse pas le plateau (côté distal)
Couverture du récepteur (côté paroi thoracique)
Écart entre le champ de RX et le support, côté paroi thoracique |  | 1.5 | X |  | 2 | X
Largeur du tissu perdu, côté thoracique |  | 6 |  | X | 3 | X
Normes :
▪ Le champ de radiation doit couvrir entièrement le récepteur sans dépasser le plateau support.
▪ Du côté thoracique, le champ de radiation doit couvrir entièrement le récepteur et peut excéder le support d’au plus 2 mm.
▪ La largeur du tissu perdu ne doit pas excéder 5 mm.
Alignement de la plaque de compression :
compression = 10 kg |  | 18 x 24 | Conforme |  | 24 x 30 | Conforme
|  | G.F. | oui | non | G.F. | oui | non
Déviation plaque-récepteur d’image (écart en mm) |  | 7.5 |  |  | 4
Déviation (% de la DSI) |  | 1.21% |  | X | 0.6452% | X
Le bord de la plaque de compression n’apparaît pas sur l’image
Alignement de la plaque de compression :
compression = 10 kg |  | 18 x 24 | Conforme |  | 24 x 30 | Conforme
|  | G.F. | oui | non | G.F. | oui | non
Déviation plaque-récepteur d’image (écart en mm) |  | 7 |  |  | 4
Déviation (% de la DSI) |  | 1.129% |  | X | 0.6452% | X
Le bord de la plaque de compression n’apparaît pas sur l’image
Normes :
▪ La limite d’alignement entre la plaque de compression et le récepteur d’image est de 1 % de la DSI.
▪ Le bord de la plaque de compression ne doit pas apparaître sur l’image.
Conforme
[6 empty] | oui | non
Toutes les plaques de compression utilisées en mammographie sont conformes : | [5 empty] | X
Congruence entre le champ de rayonnement et le faisceau lumineux en mode agrandissement
Distance source-image (DSI) : | 650 | mm | Facteur Agrandissement |  | 1.4444 | Conforme
Distance source-plateau | 450 | mm |  |  |  | oui | non
plaques de compression testées
combinaison anode/filtre utilisée
Toutes les plaques de compression utilisées en mode agrandissement sont conformes ainsi que la couverture des champs RX | [5 empty] | X
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C.
6

## 2.14 abMON
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  | Date : |  |  | 20-01-2020 |  | liste des équipements entrés à l'onglet éqpmt)
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint |  | bureau Dr Xxx (console #3)
bureau Dr Xxx (console #3)
Test 14 : Conditions d’affichage et de lecture | [7 empty] | salle 5043 | DR/Ga
|  | Station: | bureau Dr Xxx (console #3) |  |  |  |  | salle 5043 | Visualisation (secondaire) | Primaire
|  | Classe: | Interprétation (primaire) |  |  |  |  | bureau Dr Ladouceur | Interprétation (primaire) | Secondaire
bureau Dr Ladouceur
|  |  |  | No série |  | No série |  | technologue
VÉRIFICATIONS INITIALES |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987 |  | appareil
|  |  | Conforme |  | Conforme |  |  | #1
|  |  | Oui | Non | Oui | Non |  | #2 | MON liste
Condition et propreté de l’écran du moniteur |  |  | X |  |  |  |  | #3 | Gauche
Fonctionnement de la loupe intégrée | [7 empty] | #4 | Droit
Ergonomie adéquate? | [5 empty] | X |  | #5 | Moniteur
Aucune réflexion directe? | [7 empty] | #6
Éclairement de la salle (< 40 lux)? |  | 20 | X |  | X |  |  | #7
#8
VÉRIFICATIONS SELON LA MIRE UTILISÉE |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987
|  |  | Conforme |  | Conforme |  |  | liste des no de série
MIRE TG18-QC |  |  | Oui | Non | Oui | Non |  | 12345
Aucun artéfact important n’apparaît sur l’image de la mire TG18-QC. | [7 empty] | 567789
Les rampes sont continues, sans ligne de contour. | [7 empty] | 87654
Uniformité sur toute la surface. | [7 empty] | 987
Les bordures et les lignes du patron sont visibles et droites. | [7 empty] | 7654
Le patron est centré dans la surface active d’affichage. | [7 empty] | 1234
Les 16 plages de luminance sont distinctement visibles. | [7 empty] | 8654
Les patrons de paires de lignes situées au centre et aux quatre coins sont visibles. | [7 empty] | 241462
Les trois encarts QUALITY CONTROL sont visibles.
MIRE TG18-UN10 et TG18-UN80
Aucun artéfact important n’est visible et les patrons TG18-UN80 et UN-10 sont uniformes.
Aucun pixel n’est altéré sur le plan de la luminance (diaphonie électronique).
Aucune variation de luminance sur 1 cm ou plus ne devrait être observée.
Évaluation quantitative de l'uniformité de la luminance |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987
Point de mesure |  |  | Luminance (cd/m2) |  | Luminance (cd/m2)
|  |  | TG18-UNL10 | TG18-UNL80 | TG18-UNL10 | TG18-UNL80
Centre |  |  | 2.75 | 203 | 2.72 | 151.09
Coin supérieur gauche |  |  | 2.71 | 204 | 2.74 | 151.2
Coin supérieur droit |  |  | 3.16 | 219 | 3.18 | 177.6
Coin inférieur gauche |  |  | 2.61 | 195 | 3.22 | 161.56
Coin inférieur droit |  |  | 2.71 | 210 | 2.75 | 150.84
Écart: (coin-centre)/centre (%)
Coin supérieur gauche |  |  | 1.455% | 0.4926% | 0.7353% | 0.0728%
Coin supérieur droit |  |  | 14.91% | 7.882% | 16.91% | 17.55%
Coin inférieur gauche |  |  | 5.091% | 3.941% | 18.38% | 6.93%
Coin inférieur droit |  |  | 1.455% | 3.448% | 1.103% | 0.1655%
Déviation relative maximale |  |  | 14.91% | 7.882% | 18.38% | 17.55%
Norme : |  |  | Conforme |  | Conforme
▪ La déviation maximale de la luminance aux coins d'un moniteur |  |  | Oui | Non | Oui | Non
ne doit pas excéder 15% de la valeur au centre |  | Évaluation quantitative | X |  |  | X
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
2

## 2.14 cMON
Lieu : |  |  | Clinique Ste-Mammo |  |  |  | Date : |  | 20-01-2020 |  | liste des équipements entrés à l'onglet éqpmt | [11 empty] | a = | -1.3012 | f = | 0.028746 |  |  |  | A = | 71.4981 | E = | 0.28175 | Relationship between the p (pixel) value and JND:
Équipement : |  |  | Salle 2, Hirad IV |  |  |  | Physicien : |  | Alexandre Toussaint |  | bureau Dr Xxx (console #3) | [11 empty] | b = | -0.02584 | g = | -0.025468 |  |  |  | B = | 94.5931 | F = | -1.1878 |  |  | a: | 0.1555
[11 empty] | bureau Dr Xxx (console #3) |  |  |  | DR/Ga | [7 empty] | c = | 0.080243 | h = | -0.0031979 |  |  |  | C = | 41.9121 | G = | -0.18014 |  |  | b: | 71.4981
Test 14 : Conditions d’affichage et de lecture (suite) | [5 empty] | Station : | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | salle 5043 |  |  |  | Droit | Primaire | [6 empty] | d = | -0.1032 | k = | 0.00012993 |  |  |  | D = | 9.8247 | H = | 0.14711
La fonction d'affichage d'une échelle de gris standardisée DICOM | [10 empty] | salle 5043 |  |  |  | Gauche | Secondaire | [6 empty] | e = | 0.13647 | m = | 0.0013635 | [5 empty] | I = | -0.017047
[8 empty] | No série : |  |  | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | Visualisation
Mire TG18-LN12 |  |  | Moniteur : |  |  |  | Droit | 7654 | Primaire |  | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | Appareil | [14 empty] | pattern |  | Luminance | JND
No | L [cd/m2] | Écart à GSDF | [8 empty] | technologue | Droit | [10 empty] | j | L(j) |  | L | j(L) | Monitor dL/L |  | TG-18LN12 | p value | L | j(L)
1 | 1 | [8 empty] | 1.2 | appareil | valeur p | Moniteur dL/L | +20% | +10% |  | -10% | -20% | mieux que 10% | mieux que 20% |  |  | 71.4981 | 1 |  | 1 | 71.4981 |  |  | 1 | 0 | 1 | 71.4981
2 | 1.67 | -32.51% | [8 empty] | #1 | 240 | 0.50187 | 0.89234 | 0.81798 | 0.74362 | 0.66926 | 0.5949 | 1 | 1 | 0 | -32.51% | 108.8181 | 2.1837 |  | 1.67 |  | 0.50187 |  | 2 | 240 | 2.1837 | 108.8181
3 | 3.37 | 13.79% | [8 empty] | #2 | 480 | 0.6746 | 0.7114 | 0.65211 | 0.59283 | 0.53355 | 0.47426 | 1 | 0 | 0 | 13.79% | 146.1382 | 4.0237 |  | 3.37 |  | 0.6746 |  | 3 | 480 | 4.0237 | 146.1382
4 | 5.97 | 11.44% | [8 empty] | #3 | 720 | 0.55675 | 0.59952 | 0.54956 | 0.4996 | 0.44964 | 0.39968 | 1 | 0 | 0 | 11.44% | 183.4583 | 6.7034 |  | 5.97 |  | 0.55675 |  | 4 | 720 | 6.7034 | 183.4583
5 | 9.42 | 2.551% | [8 empty] | #4 | 960 | 0.44834 | 0.52463 | 0.48091 | 0.43719 | 0.39347 | 0.34975 | 0 | 0 | 1 | 2.551% | 220.7783 | 10.4539 |  | 9.42 |  | 0.44834 |  | 5 | 960 | 10.4539 | 220.7783
6 | 14.9 | 14.65% | [8 empty] | #5 | 1200 | 0.45066 | 0.47168 | 0.43237 | 0.39306 | 0.35376 | 0.31445 | 1 | 0 | 0 | 14.65% | 258.0984 | 15.568 |  | 14.9 |  | 0.45066 |  | 6 | 1200 | 15.568 | 258.0984
7 | 22 | 6.715% | [8 empty] | #6 | 1440 | 0.38482 | 0.43273 | 0.39667 | 0.36061 | 0.32455 | 0.28849 | 0 | 0 | 1 | 6.715% | 295.4185 | 22.4169 |  | 22 |  | 0.38482 |  | 7 | 1440 | 22.4169 | 295.4185
8 | 30 | -8.432% | [8 empty] | #7 | 1680 | 0.30769 | 0.40323 | 0.36963 | 0.33603 | 0.30242 | 0.26882 | 0 | 0 | 1 | -8.432% | 332.7386 | 31.4707 |  | 30 |  | 0.30769 |  | 8 | 1680 | 31.4707 | 332.7386
9 | 44 | 19.37% | [8 empty] | #8 | 1920 | 0.37838 | 0.38038 | 0.34868 | 0.31698 | 0.28528 | 0.25359 | 1 | 0 | 0 | 19.37% | 370.0586 | 43.3252 |  | 44 |  | 0.37838 |  | 9 | 1920 | 43.3252 | 370.0586
10 | 60 | 1.894% | [9 empty] | 2160 | 0.30769 | 0.36237 | 0.33217 | 0.30197 | 0.27178 | 0.24158 | 0 | 0 | 1 | 1.894% | 407.3787 | 58.735 |  | 60 |  | 0.30769 |  | 10 | 2160 | 58.735 | 407.3787
11 | 75.8 | -19.76% | [9 empty] | 2400 | 0.2327 | 0.34798 | 0.31898 | 0.28998 | 0.26098 | 0.23199 | 1 | 0 | 0 | -19.76% | 444.6988 | 78.6554 |  | 75.8 |  | 0.2327 |  | 11 | 2400 | 78.6554 | 444.6988
12 | 101 | 1.698% | [9 empty] | 2640 | 0.28507 | 0.33637 | 0.30834 | 0.28031 | 0.25228 | 0.22425 | 0 | 0 | 1 | 1.698% | 482.0188 | 104.2969 |  | 101 |  | 0.28507 |  | 12 | 2640 | 104.2969 | 482.0188
13 | 133 | 0.3899% | [9 empty] | 2880 | 0.2735 | 0.32693 | 0.29969 | 0.27244 | 0.2452 | 0.21795 | 0 | 0 | 1 | 0.3899% | 519.3389 | 137.1929 |  | 133 |  | 0.2735 |  | 13 | 2880 | 137.1929 | 519.3389
14 | 174 | 0.4083% | [9 empty] | 3120 | 0.2671 | 0.31922 | 0.29262 | 0.26601 | 0.23941 | 0.21281 | 0 | 0 | 1 | 0.4083% | 556.659 | 179.287 |  | 174 |  | 0.2671 |  | 14 | 3120 | 179.287 | 556.659
15 | 227 | 1.377% |  |  | Lmax | Lmin | LR': (L'max/L'min) | Conforme |  |  |  | 3360 | 0.26434 | 0.3129 | 0.28682 | 0.26075 | 0.23467 | 0.2086 | 0 | 0 | 1 | 1.377% | 593.979 | 233.0442 |  | 227 |  | 0.26434 |  | 15 | 3360 | 233.0442 | 593.979
16 | 297 | 4.191% | [5 empty] | Oui | Non |  |  | 3600 | 0.26718 | 0.30771 | 0.28207 | 0.25643 | 0.23079 | 0.20514 | 0 | 0 | 1 | 4.191% | 631.2991 | 301.5922 |  | 297 |  | 0.26718 |  | 16 | 3600 | 301.5922 | 631.2991
17 | 384 | 1.034% |  |  | 500 | 1 | 416.8333 | X |  |  |  | 3840 | 0.25551 | 0.30347 | 0.27818 | 0.25289 | 0.2276 | 0.20231 | 0 | 0 | 1 | 1.034% | 668.6192 | 388.9024 |  | 384 |  | 0.25551 |  | 17 | 3840 | 388.9024 | 668.6192
18 | 500 | 4.992% |  |  | Échelle de gris : |  |  |  | X |  |  | 4080 | 0.26244 | 0.29996 | 0.27496 | 0.24997 | 0.22497 | 0.19997 | 0 | 0 | 1 | 4.992% | 705.9392 | 500.0217 |  | 500 | 705.9392 | 0.26244 |  | 18 | 4080 | 500 | 705.9392
[19 empty] | 6 | 1
No série :
Mire TG18-LN12 |  |  | Moniteur : |  |  |  | Gauche | 1234 | Primaire | [20 empty] | pattern |  | Luminance | JND
No | L [cd/m2] | Écart à GSDF | [9 empty] | Gauche |  |  |  | Dicom3.14 | [6 empty] | j | L(j) |  | L | j(L) | Monitor dL/L |  | TG-18LN12 | p value | L | j(L)
1 | 0.82 | [10 empty] | valeur p | Moniteur dL/L | +20% | +10% | dL/L | -10% | -20% | mieux que 10% | mieux que 20% |  |  | 63.6505 | 0.82029 |  | 0.82 | 63.6505 |  |  | 1 | 0 | 0.82 | 63.6505
2 | 1.31 | -41.03% | [9 empty] | 240 | 0.46009 | 0.93632 | 0.85829 | 0.78027 | 0.70224 | 0.62421 | 1 | 1 | 0 | -41.03% | 100.5095 | 1.8691 |  | 1.31 |  | 0.46009 |  | 2 | 240 | 1.8691 | 100.5095
3 | 2.67 | 11.39% | [9 empty] | 480 | 0.68342 | 0.73625 | 0.6749 | 0.61354 | 0.55219 | 0.49083 | 1 | 0 | 0 | 11.39% | 137.3684 | 3.5234 |  | 2.67 |  | 0.68342 |  | 3 | 480 | 3.5234 | 137.3684
4 | 4.7 | 7.503% | [9 empty] | 720 | 0.55088 | 0.61492 | 0.56368 | 0.51243 | 0.46119 | 0.40995 | 0 | 0 | 1 | 7.503% | 174.2274 | 5.9508 |  | 4.7 |  | 0.55088 |  | 4 | 720 | 5.9508 | 174.2274
5 | 7.63 | 6.676% | [9 empty] | 960 | 0.47526 | 0.53462 | 0.49007 | 0.44552 | 0.40097 | 0.35642 | 0 | 0 | 1 | 6.676% | 211.0864 | 9.3619 |  | 7.63 |  | 0.47526 |  | 5 | 960 | 9.3619 | 211.0864
6 | 11.6 | 3.59% | [9 empty] | 1200 | 0.4129 | 0.4783 | 0.43844 | 0.39859 | 0.35873 | 0.31887 | 0 | 0 | 1 | 3.59% | 247.9453 | 14.0221 |  | 11.6 |  | 0.4129 |  | 6 | 1200 | 14.0221 | 247.9453
7 | 17 | 3.669% | [9 empty] | 1440 | 0.37762 | 0.43711 | 0.40068 | 0.36426 | 0.32783 | 0.29141 | 0 | 0 | 1 | 3.669% | 284.8043 | 20.2672 |  | 17 |  | 0.37762 |  | 7 | 1440 | 20.2672 | 284.8043
8 | 23 | -11.34% | [9 empty] | 1680 | 0.3 | 0.40603 | 0.37219 | 0.33836 | 0.30452 | 0.27069 | 1 | 0 | 0 | -11.34% | 321.6633 | 28.5212 |  | 23 |  | 0.3 |  | 8 | 1680 | 28.5212 | 321.6633
9 | 33.9 | 20.35% | [9 empty] | 1920 | 0.38313 | 0.38202 | 0.35019 | 0.31835 | 0.28652 | 0.25468 | 1 | 1 | 0 | 20.35% | 358.5222 | 39.3198 |  | 33.9 |  | 0.38313 |  | 9 | 1920 | 39.3198 | 358.5222
10 | 46.7 | 4.96% | [9 empty] | 2160 | 0.31762 | 0.36313 | 0.33287 | 0.30261 | 0.27235 | 0.24209 | 0 | 0 | 1 | 4.96% | 395.3812 | 53.3396 |  | 46.7 |  | 0.31762 |  | 10 | 2160 | 53.3396 | 395.3812
11 | 63.5 | 5.121% | [9 empty] | 2400 | 0.3049 | 0.34806 | 0.31905 | 0.29005 | 0.26104 | 0.23204 | 0 | 0 | 1 | 5.121% | 432.2401 | 71.4349 |  | 63.5 |  | 0.3049 |  | 11 | 2400 | 71.4349 | 432.2401
12 | 85 | 3.446% | [9 empty] | 2640 | 0.28956 | 0.3359 | 0.30791 | 0.27992 | 0.25192 | 0.22393 | 0 | 0 | 1 | 3.446% | 469.0991 | 94.6847 |  | 85 |  | 0.28956 |  | 12 | 2640 | 94.6847 | 469.0991
13 | 114 | 7.281% | [9 empty] | 2880 | 0.29146 | 0.32601 | 0.29884 | 0.27168 | 0.24451 | 0.21734 | 0 | 0 | 1 | 7.281% | 505.9581 | 124.4516 |  | 114 |  | 0.29146 |  | 13 | 2880 | 124.4516 | 505.9581
14 | 151 | 5.401% | [9 empty] | 3120 | 0.27925 | 0.31792 | 0.29143 | 0.26494 | 0.23844 | 0.21195 | 0 | 0 | 1 | 5.401% | 542.817 | 162.4579 |  | 151 |  | 0.27925 |  | 14 | 3120 | 162.4579 | 542.817
15 | 200 | 7.633% |  |  | Lmax | Lmin | LR': (L'max/L'min) | Conforme |  |  |  | 3360 | 0.2792 | 0.31128 | 0.28534 | 0.2594 | 0.23346 | 0.20752 | 0 | 0 | 1 | 7.633% | 579.676 | 210.8805 |  | 200 |  | 0.2792 |  | 15 | 3360 | 210.8805 | 579.676
16 | 263 | 6.781% | [5 empty] | Oui | Non |  |  | 3600 | 0.27214 | 0.30583 | 0.28034 | 0.25486 | 0.22937 | 0.20388 | 0 | 0 | 1 | 6.781% | 616.535 | 272.4731 |  | 263 |  | 0.27214 |  | 16 | 3600 | 272.4731 | 616.535
17 | 344 | 6.279% |  |  | 450 | 0.82 | 441.3725 |  | X |  |  | 3840 | 0.26689 | 0.30134 | 0.27623 | 0.25112 | 0.22601 | 0.2009 | 0 | 0 | 1 | 6.279% | 653.3939 | 350.7211 |  | 344 |  | 0.26689 |  | 17 | 3840 | 350.7211 | 653.3939
18 | 450 | 7.674% |  |  | Échelle de gris : |  |  |  | X |  |  | 4080 | 0.267 | 0.29757 | 0.27277 | 0.24797 | 0.22318 | 0.19838 | 0 | 0 | 1 | 7.674% | 690.2529 | 450.0391 |  | 450 | 690.2529 | 0.267 |  | 18 | 4080 | 450 | 690.2529
Normes : | [18 empty] | 4 | 2
▪ 350 ≤ LR' ≤ 450 (primaire) ; |  |  |  | Gauche | Lmax | 500 | 10% | Conforme |  |  | si deux moniteurs secondaires | [11 empty] | a = | -1.3012 | f = | 0.028746 |  | A = | 71.4981 | E = | 0.28175 |  | Relationship between the p (pixel) value and JND:
▪ LR' ≥ 250 (secondaire). |  |  |  | Droit | Lmax | 450 |  | Oui | Non |  | section de comparaison N/A. | [11 empty] | b = | -0.02584 | g = | -0.025468 |  | B = | 94.5931 | F = | -1.1878 |  |  |  | a: | 0.15358
▪ Lmin ≥ 1 cd/m2. |  |  |  | Norme : écart de luminance maximale entre les moniteurs ≤ 10% |  |  |  | X | [14 empty] | c = | 0.080243 | h = | -0.0031979 |  | C = | 41.9121 | G = | -0.18014 |  |  |  | b: | 63.6505
▪ Lmax ≥ 420 cd/m2 (prim) et ≥ 250 cd/m2 (sec).
▪ Éclairage ambiant établi à 0,2 cd/m2
[23 empty] | d = | -0.1032 | k = | 0.00012993 |  | D = | 9.8247 | H = | 0.14711
Commentaires et recommandations du physicien :
[10 empty] | Non C | [12 empty] | e = | 0.13647 | m = | 0.0013635 |  |  |  | I = | -0.017047
3

## 2.14 abMON (2)
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  | Date : |  |  | 20-01-2020 |  | liste des équipements entrés à l'onglet éqpmt)
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint |  | bureau Dr Xxx (console #3)
bureau Dr Xxx (console #3)
Test 14 : Conditions d’affichage et de lecture | [7 empty] | salle 5043 | DR/Ga
|  | Station: | bureau Dr Xxx (console #3) |  |  |  |  | salle 5043 | Visualisation (secondaire) | Primaire
|  | Classe: | Interprétation (primaire) |  |  |  |  | bureau Dr Ladouceur | Interprétation (primaire) | Secondaire
bureau Dr Ladouceur
|  |  |  | No série |  | No série |  | technologue
VÉRIFICATIONS INITIALES |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987 |  | appareil
|  |  | Conforme |  | Conforme |  |  | #1
|  |  | Oui | Non | Oui | Non |  | #2 | MON liste
Condition et propreté de l’écran du moniteur |  |  | X |  |  |  |  | #3 | Gauche
Fonctionnement de la loupe intégrée | [7 empty] | #4 | Droit
Ergonomie adéquate? | [5 empty] | X |  | #5 | Moniteur
Aucune réflexion directe? | [7 empty] | #6
Éclairement de la salle (< 40 lux)? |  | 20 | X |  | X |  |  | #7
#8
VÉRIFICATIONS SELON LA MIRE UTILISÉE |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987
|  |  | Conforme |  | Conforme |  |  | liste des no de série
MIRE TG18-QC |  |  | Oui | Non | Oui | Non |  | 12345
Aucun artéfact important n’apparaît sur l’image de la mire TG18-QC. | [7 empty] | 567789
Les rampes sont continues, sans ligne de contour. | [7 empty] | 87654
Uniformité sur toute la surface. | [7 empty] | 987
Les bordures et les lignes du patron sont visibles et droites. | [7 empty] | 7654
Le patron est centré dans la surface active d’affichage. | [7 empty] | 1234
Les 16 plages de luminance sont distinctement visibles. | [7 empty] | 8654
Les patrons de paires de lignes situées au centre et aux quatre coins sont visibles. | [7 empty] | 241462
Les trois encarts QUALITY CONTROL sont visibles.
MIRE TG18-UN10 et TG18-UN80
Aucun artéfact important n’est visible et les patrons TG18-UN80 et UN-10 sont uniformes.
Aucun pixel n’est altéré sur le plan de la luminance (diaphonie électronique).
Aucune variation de luminance sur 1 cm ou plus ne devrait être observée.
Évaluation quantitative de l'uniformité de la luminance |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987
Point de mesure |  |  | Luminance (cd/m2) |  | Luminance (cd/m2)
|  |  | TG18-UNL10 | TG18-UNL80 | TG18-UNL10 | TG18-UNL80
Centre |  |  | 2.75 | 203 | 2.72 | 151.09
Coin supérieur gauche |  |  | 2.71 | 204 | 2.74 | 151.2
Coin supérieur droit |  |  | 3.16 | 219 | 3.18 | 177.6
Coin inférieur gauche |  |  | 2.61 | 195 | 3.22 | 161.56
Coin inférieur droit |  |  | 2.71 | 210 | 2.75 | 150.84
Écart: (coin-centre)/centre (%)
Coin supérieur gauche |  |  | 1.455% | 0.4926% | 0.7353% | 0.0728%
Coin supérieur droit |  |  | 14.91% | 7.882% | 16.91% | 17.55%
Coin inférieur gauche |  |  | 5.091% | 3.941% | 18.38% | 6.93%
Coin inférieur droit |  |  | 1.455% | 3.448% | 1.103% | 0.1655%
Déviation relative maximale |  |  | 14.91% | 7.882% | 18.38% | 17.55%
Norme : |  |  | Conforme |  | Conforme
▪ La déviation maximale de la luminance aux coins d'un moniteur |  |  | Oui | Non | Oui | Non
ne doit pas excéder 15% de la valeur au centre |  | Évaluation quantitative | X |  |  | X
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
2

## 2.14 cMON (2)
Lieu : |  |  | Clinique Ste-Mammo |  |  |  | Date : |  | 20-01-2020 |  | liste des équipements entrés à l'onglet éqpmt | [11 empty] | a = | -1.3012 | f = | 0.028746 |  |  |  | A = | 71.4981 | E = | 0.28175 | Relationship between the p (pixel) value and JND:
Équipement : |  |  | Salle 2, Hirad IV |  |  |  | Physicien : |  | Alexandre Toussaint |  | bureau Dr Xxx (console #3) | [11 empty] | b = | -0.02584 | g = | -0.025468 |  |  |  | B = | 94.5931 | F = | -1.1878 |  |  | a: | 0.1555
[11 empty] | bureau Dr Xxx (console #3) |  |  |  | DR/Ga | [7 empty] | c = | 0.080243 | h = | -0.0031979 |  |  |  | C = | 41.9121 | G = | -0.18014 |  |  | b: | 71.4981
Test 14 : Conditions d’affichage et de lecture (suite) | [5 empty] | Station : | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | salle 5043 |  |  |  | Droit | Primaire | [6 empty] | d = | -0.1032 | k = | 0.00012993 |  |  |  | D = | 9.8247 | H = | 0.14711
La fonction d'affichage d'une échelle de gris standardisée DICOM | [10 empty] | salle 5043 |  |  |  | Gauche | Secondaire | [6 empty] | e = | 0.13647 | m = | 0.0013635 | [5 empty] | I = | -0.017047
[8 empty] | No série : |  |  | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | Visualisation
Mire TG18-LN12 |  |  | Moniteur : |  |  |  | Droit | 7654 | Primaire |  | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | Appareil | [14 empty] | pattern |  | Luminance | JND
No | L [cd/m2] | Écart à GSDF | [8 empty] | technologue | Droit | [10 empty] | j | L(j) |  | L | j(L) | Monitor dL/L |  | TG-18LN12 | p value | L | j(L)
1 | 1 | [8 empty] | 1.2 | appareil | valeur p | Moniteur dL/L | +20% | +10% |  | -10% | -20% | mieux que 10% | mieux que 20% |  |  | 71.4981 | 1 |  | 1 | 71.4981 |  |  | 1 | 0 | 1 | 71.4981
2 | 1.67 | -32.51% | [8 empty] | #1 | 240 | 0.50187 | 0.89234 | 0.81798 | 0.74362 | 0.66926 | 0.5949 | 1 | 1 | 0 | -32.51% | 108.8181 | 2.1837 |  | 1.67 |  | 0.50187 |  | 2 | 240 | 2.1837 | 108.8181
3 | 3.37 | 13.79% | [8 empty] | #2 | 480 | 0.6746 | 0.7114 | 0.65211 | 0.59283 | 0.53355 | 0.47426 | 1 | 0 | 0 | 13.79% | 146.1382 | 4.0237 |  | 3.37 |  | 0.6746 |  | 3 | 480 | 4.0237 | 146.1382
4 | 5.97 | 11.44% | [8 empty] | #3 | 720 | 0.55675 | 0.59952 | 0.54956 | 0.4996 | 0.44964 | 0.39968 | 1 | 0 | 0 | 11.44% | 183.4583 | 6.7034 |  | 5.97 |  | 0.55675 |  | 4 | 720 | 6.7034 | 183.4583
5 | 9.42 | 2.551% | [8 empty] | #4 | 960 | 0.44834 | 0.52463 | 0.48091 | 0.43719 | 0.39347 | 0.34975 | 0 | 0 | 1 | 2.551% | 220.7783 | 10.4539 |  | 9.42 |  | 0.44834 |  | 5 | 960 | 10.4539 | 220.7783
6 | 14.9 | 14.65% | [8 empty] | #5 | 1200 | 0.45066 | 0.47168 | 0.43237 | 0.39306 | 0.35376 | 0.31445 | 1 | 0 | 0 | 14.65% | 258.0984 | 15.568 |  | 14.9 |  | 0.45066 |  | 6 | 1200 | 15.568 | 258.0984
7 | 22 | 6.715% | [8 empty] | #6 | 1440 | 0.38482 | 0.43273 | 0.39667 | 0.36061 | 0.32455 | 0.28849 | 0 | 0 | 1 | 6.715% | 295.4185 | 22.4169 |  | 22 |  | 0.38482 |  | 7 | 1440 | 22.4169 | 295.4185
8 | 30 | -8.432% | [8 empty] | #7 | 1680 | 0.30769 | 0.40323 | 0.36963 | 0.33603 | 0.30242 | 0.26882 | 0 | 0 | 1 | -8.432% | 332.7386 | 31.4707 |  | 30 |  | 0.30769 |  | 8 | 1680 | 31.4707 | 332.7386
9 | 44 | 19.37% | [8 empty] | #8 | 1920 | 0.37838 | 0.38038 | 0.34868 | 0.31698 | 0.28528 | 0.25359 | 1 | 0 | 0 | 19.37% | 370.0586 | 43.3252 |  | 44 |  | 0.37838 |  | 9 | 1920 | 43.3252 | 370.0586
10 | 60 | 1.894% | [9 empty] | 2160 | 0.30769 | 0.36237 | 0.33217 | 0.30197 | 0.27178 | 0.24158 | 0 | 0 | 1 | 1.894% | 407.3787 | 58.735 |  | 60 |  | 0.30769 |  | 10 | 2160 | 58.735 | 407.3787
11 | 75.8 | -19.76% | [9 empty] | 2400 | 0.2327 | 0.34798 | 0.31898 | 0.28998 | 0.26098 | 0.23199 | 1 | 0 | 0 | -19.76% | 444.6988 | 78.6554 |  | 75.8 |  | 0.2327 |  | 11 | 2400 | 78.6554 | 444.6988
12 | 101 | 1.698% | [9 empty] | 2640 | 0.28507 | 0.33637 | 0.30834 | 0.28031 | 0.25228 | 0.22425 | 0 | 0 | 1 | 1.698% | 482.0188 | 104.2969 |  | 101 |  | 0.28507 |  | 12 | 2640 | 104.2969 | 482.0188
13 | 133 | 0.3899% | [9 empty] | 2880 | 0.2735 | 0.32693 | 0.29969 | 0.27244 | 0.2452 | 0.21795 | 0 | 0 | 1 | 0.3899% | 519.3389 | 137.1929 |  | 133 |  | 0.2735 |  | 13 | 2880 | 137.1929 | 519.3389
14 | 174 | 0.4083% | [9 empty] | 3120 | 0.2671 | 0.31922 | 0.29262 | 0.26601 | 0.23941 | 0.21281 | 0 | 0 | 1 | 0.4083% | 556.659 | 179.287 |  | 174 |  | 0.2671 |  | 14 | 3120 | 179.287 | 556.659
15 | 227 | 1.377% |  |  | Lmax | Lmin | LR': (L'max/L'min) | Conforme |  |  |  | 3360 | 0.26434 | 0.3129 | 0.28682 | 0.26075 | 0.23467 | 0.2086 | 0 | 0 | 1 | 1.377% | 593.979 | 233.0442 |  | 227 |  | 0.26434 |  | 15 | 3360 | 233.0442 | 593.979
16 | 297 | 4.191% | [5 empty] | Oui | Non |  |  | 3600 | 0.26718 | 0.30771 | 0.28207 | 0.25643 | 0.23079 | 0.20514 | 0 | 0 | 1 | 4.191% | 631.2991 | 301.5922 |  | 297 |  | 0.26718 |  | 16 | 3600 | 301.5922 | 631.2991
17 | 384 | 1.034% |  |  | 500 | 1 | 416.8333 | X |  |  |  | 3840 | 0.25551 | 0.30347 | 0.27818 | 0.25289 | 0.2276 | 0.20231 | 0 | 0 | 1 | 1.034% | 668.6192 | 388.9024 |  | 384 |  | 0.25551 |  | 17 | 3840 | 388.9024 | 668.6192
18 | 500 | 4.992% |  |  | Échelle de gris : |  |  |  | X |  |  | 4080 | 0.26244 | 0.29996 | 0.27496 | 0.24997 | 0.22497 | 0.19997 | 0 | 0 | 1 | 4.992% | 705.9392 | 500.0217 |  | 500 | 705.9392 | 0.26244 |  | 18 | 4080 | 500 | 705.9392
[19 empty] | 6 | 1
No série :
Mire TG18-LN12 |  |  | Moniteur : |  |  |  | Gauche | 1234 | Primaire | [20 empty] | pattern |  | Luminance | JND
No | L [cd/m2] | Écart à GSDF | [9 empty] | Gauche |  |  |  | Dicom3.14 | [6 empty] | j | L(j) |  | L | j(L) | Monitor dL/L |  | TG-18LN12 | p value | L | j(L)
1 | 0.82 | [10 empty] | valeur p | Moniteur dL/L | +20% | +10% | dL/L | -10% | -20% | mieux que 10% | mieux que 20% |  |  | 63.6505 | 0.82029 |  | 0.82 | 63.6505 |  |  | 1 | 0 | 0.82 | 63.6505
2 | 1.31 | -41.03% | [9 empty] | 240 | 0.46009 | 0.93632 | 0.85829 | 0.78027 | 0.70224 | 0.62421 | 1 | 1 | 0 | -41.03% | 100.5095 | 1.8691 |  | 1.31 |  | 0.46009 |  | 2 | 240 | 1.8691 | 100.5095
3 | 2.67 | 11.39% | [9 empty] | 480 | 0.68342 | 0.73625 | 0.6749 | 0.61354 | 0.55219 | 0.49083 | 1 | 0 | 0 | 11.39% | 137.3684 | 3.5234 |  | 2.67 |  | 0.68342 |  | 3 | 480 | 3.5234 | 137.3684
4 | 4.7 | 7.503% | [9 empty] | 720 | 0.55088 | 0.61492 | 0.56368 | 0.51243 | 0.46119 | 0.40995 | 0 | 0 | 1 | 7.503% | 174.2274 | 5.9508 |  | 4.7 |  | 0.55088 |  | 4 | 720 | 5.9508 | 174.2274
5 | 7.63 | 6.676% | [9 empty] | 960 | 0.47526 | 0.53462 | 0.49007 | 0.44552 | 0.40097 | 0.35642 | 0 | 0 | 1 | 6.676% | 211.0864 | 9.3619 |  | 7.63 |  | 0.47526 |  | 5 | 960 | 9.3619 | 211.0864
6 | 11.6 | 3.59% | [9 empty] | 1200 | 0.4129 | 0.4783 | 0.43844 | 0.39859 | 0.35873 | 0.31887 | 0 | 0 | 1 | 3.59% | 247.9453 | 14.0221 |  | 11.6 |  | 0.4129 |  | 6 | 1200 | 14.0221 | 247.9453
7 | 17 | 3.669% | [9 empty] | 1440 | 0.37762 | 0.43711 | 0.40068 | 0.36426 | 0.32783 | 0.29141 | 0 | 0 | 1 | 3.669% | 284.8043 | 20.2672 |  | 17 |  | 0.37762 |  | 7 | 1440 | 20.2672 | 284.8043
8 | 23 | -11.34% | [9 empty] | 1680 | 0.3 | 0.40603 | 0.37219 | 0.33836 | 0.30452 | 0.27069 | 1 | 0 | 0 | -11.34% | 321.6633 | 28.5212 |  | 23 |  | 0.3 |  | 8 | 1680 | 28.5212 | 321.6633
9 | 33.9 | 20.35% | [9 empty] | 1920 | 0.38313 | 0.38202 | 0.35019 | 0.31835 | 0.28652 | 0.25468 | 1 | 1 | 0 | 20.35% | 358.5222 | 39.3198 |  | 33.9 |  | 0.38313 |  | 9 | 1920 | 39.3198 | 358.5222
10 | 46.7 | 4.96% | [9 empty] | 2160 | 0.31762 | 0.36313 | 0.33287 | 0.30261 | 0.27235 | 0.24209 | 0 | 0 | 1 | 4.96% | 395.3812 | 53.3396 |  | 46.7 |  | 0.31762 |  | 10 | 2160 | 53.3396 | 395.3812
11 | 63.5 | 5.121% | [9 empty] | 2400 | 0.3049 | 0.34806 | 0.31905 | 0.29005 | 0.26104 | 0.23204 | 0 | 0 | 1 | 5.121% | 432.2401 | 71.4349 |  | 63.5 |  | 0.3049 |  | 11 | 2400 | 71.4349 | 432.2401
12 | 85 | 3.446% | [9 empty] | 2640 | 0.28956 | 0.3359 | 0.30791 | 0.27992 | 0.25192 | 0.22393 | 0 | 0 | 1 | 3.446% | 469.0991 | 94.6847 |  | 85 |  | 0.28956 |  | 12 | 2640 | 94.6847 | 469.0991
13 | 114 | 7.281% | [9 empty] | 2880 | 0.29146 | 0.32601 | 0.29884 | 0.27168 | 0.24451 | 0.21734 | 0 | 0 | 1 | 7.281% | 505.9581 | 124.4516 |  | 114 |  | 0.29146 |  | 13 | 2880 | 124.4516 | 505.9581
14 | 151 | 5.401% | [9 empty] | 3120 | 0.27925 | 0.31792 | 0.29143 | 0.26494 | 0.23844 | 0.21195 | 0 | 0 | 1 | 5.401% | 542.817 | 162.4579 |  | 151 |  | 0.27925 |  | 14 | 3120 | 162.4579 | 542.817
15 | 200 | 7.633% |  |  | Lmax | Lmin | LR': (L'max/L'min) | Conforme |  |  |  | 3360 | 0.2792 | 0.31128 | 0.28534 | 0.2594 | 0.23346 | 0.20752 | 0 | 0 | 1 | 7.633% | 579.676 | 210.8805 |  | 200 |  | 0.2792 |  | 15 | 3360 | 210.8805 | 579.676
16 | 263 | 6.781% | [5 empty] | Oui | Non |  |  | 3600 | 0.27214 | 0.30583 | 0.28034 | 0.25486 | 0.22937 | 0.20388 | 0 | 0 | 1 | 6.781% | 616.535 | 272.4731 |  | 263 |  | 0.27214 |  | 16 | 3600 | 272.4731 | 616.535
17 | 344 | 6.279% |  |  | 450 | 0.82 | 441.3725 |  | X |  |  | 3840 | 0.26689 | 0.30134 | 0.27623 | 0.25112 | 0.22601 | 0.2009 | 0 | 0 | 1 | 6.279% | 653.3939 | 350.7211 |  | 344 |  | 0.26689 |  | 17 | 3840 | 350.7211 | 653.3939
18 | 450 | 7.674% |  |  | Échelle de gris : |  |  |  | X |  |  | 4080 | 0.267 | 0.29757 | 0.27277 | 0.24797 | 0.22318 | 0.19838 | 0 | 0 | 1 | 7.674% | 690.2529 | 450.0391 |  | 450 | 690.2529 | 0.267 |  | 18 | 4080 | 450 | 690.2529
Normes : | [18 empty] | 4 | 2
▪ 350 ≤ LR' ≤ 450 (primaire) ; |  |  |  | Gauche | Lmax | 500 | 10% | Conforme |  |  | si deux moniteurs secondaires | [11 empty] | a = | -1.3012 | f = | 0.028746 |  | A = | 71.4981 | E = | 0.28175 |  | Relationship between the p (pixel) value and JND:
▪ LR' ≥ 250 (secondaire). |  |  |  | Droit | Lmax | 450 |  | Oui | Non |  | section de comparaison N/A. | [11 empty] | b = | -0.02584 | g = | -0.025468 |  | B = | 94.5931 | F = | -1.1878 |  |  |  | a: | 0.15358
▪ Lmin ≥ 1 cd/m2. |  |  |  | Norme : écart de luminance maximale entre les moniteurs ≤ 10% |  |  |  | X | [14 empty] | c = | 0.080243 | h = | -0.0031979 |  | C = | 41.9121 | G = | -0.18014 |  |  |  | b: | 63.6505
▪ Lmax ≥ 420 cd/m2 (prim) et ≥ 250 cd/m2 (sec).
▪ Éclairage ambiant établi à 0,2 cd/m2
[23 empty] | d = | -0.1032 | k = | 0.00012993 |  | D = | 9.8247 | H = | 0.14711
Commentaires et recommandations du physicien :
[10 empty] | Non C | [12 empty] | e = | 0.13647 | m = | 0.0013635 |  |  |  | I = | -0.017047
3

## 2.14 abMON (3)
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  | Date : |  |  | 20-01-2020 |  | liste des équipements entrés à l'onglet éqpmt)
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint |  | bureau Dr Xxx (console #3)
bureau Dr Xxx (console #3)
Test 14 : Conditions d’affichage et de lecture | [7 empty] | salle 5043 | DR/Ga
|  | Station: | bureau Dr Xxx (console #3) |  |  |  |  | salle 5043 | Visualisation (secondaire) | Primaire
|  | Classe: | Interprétation (primaire) |  |  |  |  | bureau Dr Ladouceur | Interprétation (primaire) | Secondaire
bureau Dr Ladouceur
|  |  |  | No série |  | No série |  | technologue
VÉRIFICATIONS INITIALES |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987 |  | appareil
|  |  | Conforme |  | Conforme |  |  | #1
|  |  | Oui | Non | Oui | Non |  | #2 | MON liste
Condition et propreté de l’écran du moniteur |  |  | X |  |  |  |  | #3 | Gauche
Fonctionnement de la loupe intégrée | [7 empty] | #4 | Droit
Ergonomie adéquate? | [5 empty] | X |  | #5 | Moniteur
Aucune réflexion directe? | [7 empty] | #6
Éclairement de la salle (< 40 lux)? |  | 20 | X |  | X |  |  | #7
#8
VÉRIFICATIONS SELON LA MIRE UTILISÉE |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987
|  |  | Conforme |  | Conforme |  |  | liste des no de série
MIRE TG18-QC |  |  | Oui | Non | Oui | Non |  | 12345
Aucun artéfact important n’apparaît sur l’image de la mire TG18-QC. | [7 empty] | 567789
Les rampes sont continues, sans ligne de contour. | [7 empty] | 87654
Uniformité sur toute la surface. | [7 empty] | 987
Les bordures et les lignes du patron sont visibles et droites. | [7 empty] | 7654
Le patron est centré dans la surface active d’affichage. | [7 empty] | 1234
Les 16 plages de luminance sont distinctement visibles. | [7 empty] | 8654
Les patrons de paires de lignes situées au centre et aux quatre coins sont visibles. | [7 empty] | 241462
Les trois encarts QUALITY CONTROL sont visibles.
MIRE TG18-UN10 et TG18-UN80
Aucun artéfact important n’est visible et les patrons TG18-UN80 et UN-10 sont uniformes.
Aucun pixel n’est altéré sur le plan de la luminance (diaphonie électronique).
Aucune variation de luminance sur 1 cm ou plus ne devrait être observée.
Évaluation quantitative de l'uniformité de la luminance |  |  | Gauche | 12345 | Droit | 987
Point de mesure |  |  | Luminance (cd/m2) |  | Luminance (cd/m2)
|  |  | TG18-UNL10 | TG18-UNL80 | TG18-UNL10 | TG18-UNL80
Centre |  |  | 2.75 | 203 | 2.72 | 151.09
Coin supérieur gauche |  |  | 2.71 | 204 | 2.74 | 151.2
Coin supérieur droit |  |  | 3.16 | 219 | 3.18 | 177.6
Coin inférieur gauche |  |  | 2.61 | 195 | 3.22 | 161.56
Coin inférieur droit |  |  | 2.71 | 210 | 2.75 | 150.84
Écart: (coin-centre)/centre (%)
Coin supérieur gauche |  |  | 1.455% | 0.4926% | 0.7353% | 0.0728%
Coin supérieur droit |  |  | 14.91% | 7.882% | 16.91% | 17.55%
Coin inférieur gauche |  |  | 5.091% | 3.941% | 18.38% | 6.93%
Coin inférieur droit |  |  | 1.455% | 3.448% | 1.103% | 0.1655%
Déviation relative maximale |  |  | 14.91% | 7.882% | 18.38% | 17.55%
Norme : |  |  | Conforme |  | Conforme
▪ La déviation maximale de la luminance aux coins d'un moniteur |  |  | Oui | Non | Oui | Non
ne doit pas excéder 15% de la valeur au centre |  | Évaluation quantitative | X |  |  | X
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
2

## 2.14 cMON (3)
Lieu : |  |  | Clinique Ste-Mammo |  |  |  | Date : |  | 20-01-2020 |  | liste des équipements entrés à l'onglet éqpmt | [11 empty] | a = | -1.3012 | f = | 0.028746 |  |  |  | A = | 71.4981 | E = | 0.28175 | Relationship between the p (pixel) value and JND:
Équipement : |  |  | Salle 2, Hirad IV |  |  |  | Physicien : |  | Alexandre Toussaint |  | bureau Dr Xxx (console #3) | [11 empty] | b = | -0.02584 | g = | -0.025468 |  |  |  | B = | 94.5931 | F = | -1.1878 |  |  | a: | 0.1555
[11 empty] | bureau Dr Xxx (console #3) |  |  |  | DR/Ga | [7 empty] | c = | 0.080243 | h = | -0.0031979 |  |  |  | C = | 41.9121 | G = | -0.18014 |  |  | b: | 71.4981
Test 14 : Conditions d’affichage et de lecture (suite) | [5 empty] | Station : | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | salle 5043 |  |  |  | Droit | Primaire | [6 empty] | d = | -0.1032 | k = | 0.00012993 |  |  |  | D = | 9.8247 | H = | 0.14711
La fonction d'affichage d'une échelle de gris standardisée DICOM | [10 empty] | salle 5043 |  |  |  | Gauche | Secondaire | [6 empty] | e = | 0.13647 | m = | 0.0013635 | [5 empty] | I = | -0.017047
[8 empty] | No série : |  |  | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | Visualisation
Mire TG18-LN12 |  |  | Moniteur : |  |  |  | Droit | 7654 | Primaire |  | bureau Dr Ladouceur |  |  |  | Appareil | [14 empty] | pattern |  | Luminance | JND
No | L [cd/m2] | Écart à GSDF | [8 empty] | technologue | Droit | [10 empty] | j | L(j) |  | L | j(L) | Monitor dL/L |  | TG-18LN12 | p value | L | j(L)
1 | 1 | [8 empty] | 1.2 | appareil | valeur p | Moniteur dL/L | +20% | +10% |  | -10% | -20% | mieux que 10% | mieux que 20% |  |  | 71.4981 | 1 |  | 1 | 71.4981 |  |  | 1 | 0 | 1 | 71.4981
2 | 1.67 | -32.51% | [8 empty] | #1 | 240 | 0.50187 | 0.89234 | 0.81798 | 0.74362 | 0.66926 | 0.5949 | 1 | 1 | 0 | -32.51% | 108.8181 | 2.1837 |  | 1.67 |  | 0.50187 |  | 2 | 240 | 2.1837 | 108.8181
3 | 3.37 | 13.79% | [8 empty] | #2 | 480 | 0.6746 | 0.7114 | 0.65211 | 0.59283 | 0.53355 | 0.47426 | 1 | 0 | 0 | 13.79% | 146.1382 | 4.0237 |  | 3.37 |  | 0.6746 |  | 3 | 480 | 4.0237 | 146.1382
4 | 5.97 | 11.44% | [8 empty] | #3 | 720 | 0.55675 | 0.59952 | 0.54956 | 0.4996 | 0.44964 | 0.39968 | 1 | 0 | 0 | 11.44% | 183.4583 | 6.7034 |  | 5.97 |  | 0.55675 |  | 4 | 720 | 6.7034 | 183.4583
5 | 9.42 | 2.551% | [8 empty] | #4 | 960 | 0.44834 | 0.52463 | 0.48091 | 0.43719 | 0.39347 | 0.34975 | 0 | 0 | 1 | 2.551% | 220.7783 | 10.4539 |  | 9.42 |  | 0.44834 |  | 5 | 960 | 10.4539 | 220.7783
6 | 14.9 | 14.65% | [8 empty] | #5 | 1200 | 0.45066 | 0.47168 | 0.43237 | 0.39306 | 0.35376 | 0.31445 | 1 | 0 | 0 | 14.65% | 258.0984 | 15.568 |  | 14.9 |  | 0.45066 |  | 6 | 1200 | 15.568 | 258.0984
7 | 22 | 6.715% | [8 empty] | #6 | 1440 | 0.38482 | 0.43273 | 0.39667 | 0.36061 | 0.32455 | 0.28849 | 0 | 0 | 1 | 6.715% | 295.4185 | 22.4169 |  | 22 |  | 0.38482 |  | 7 | 1440 | 22.4169 | 295.4185
8 | 30 | -8.432% | [8 empty] | #7 | 1680 | 0.30769 | 0.40323 | 0.36963 | 0.33603 | 0.30242 | 0.26882 | 0 | 0 | 1 | -8.432% | 332.7386 | 31.4707 |  | 30 |  | 0.30769 |  | 8 | 1680 | 31.4707 | 332.7386
9 | 44 | 19.37% | [8 empty] | #8 | 1920 | 0.37838 | 0.38038 | 0.34868 | 0.31698 | 0.28528 | 0.25359 | 1 | 0 | 0 | 19.37% | 370.0586 | 43.3252 |  | 44 |  | 0.37838 |  | 9 | 1920 | 43.3252 | 370.0586
10 | 60 | 1.894% | [9 empty] | 2160 | 0.30769 | 0.36237 | 0.33217 | 0.30197 | 0.27178 | 0.24158 | 0 | 0 | 1 | 1.894% | 407.3787 | 58.735 |  | 60 |  | 0.30769 |  | 10 | 2160 | 58.735 | 407.3787
11 | 75.8 | -19.76% | [9 empty] | 2400 | 0.2327 | 0.34798 | 0.31898 | 0.28998 | 0.26098 | 0.23199 | 1 | 0 | 0 | -19.76% | 444.6988 | 78.6554 |  | 75.8 |  | 0.2327 |  | 11 | 2400 | 78.6554 | 444.6988
12 | 101 | 1.698% | [9 empty] | 2640 | 0.28507 | 0.33637 | 0.30834 | 0.28031 | 0.25228 | 0.22425 | 0 | 0 | 1 | 1.698% | 482.0188 | 104.2969 |  | 101 |  | 0.28507 |  | 12 | 2640 | 104.2969 | 482.0188
13 | 133 | 0.3899% | [9 empty] | 2880 | 0.2735 | 0.32693 | 0.29969 | 0.27244 | 0.2452 | 0.21795 | 0 | 0 | 1 | 0.3899% | 519.3389 | 137.1929 |  | 133 |  | 0.2735 |  | 13 | 2880 | 137.1929 | 519.3389
14 | 174 | 0.4083% | [9 empty] | 3120 | 0.2671 | 0.31922 | 0.29262 | 0.26601 | 0.23941 | 0.21281 | 0 | 0 | 1 | 0.4083% | 556.659 | 179.287 |  | 174 |  | 0.2671 |  | 14 | 3120 | 179.287 | 556.659
15 | 227 | 1.377% |  |  | Lmax | Lmin | LR': (L'max/L'min) | Conforme |  |  |  | 3360 | 0.26434 | 0.3129 | 0.28682 | 0.26075 | 0.23467 | 0.2086 | 0 | 0 | 1 | 1.377% | 593.979 | 233.0442 |  | 227 |  | 0.26434 |  | 15 | 3360 | 233.0442 | 593.979
16 | 297 | 4.191% | [5 empty] | Oui | Non |  |  | 3600 | 0.26718 | 0.30771 | 0.28207 | 0.25643 | 0.23079 | 0.20514 | 0 | 0 | 1 | 4.191% | 631.2991 | 301.5922 |  | 297 |  | 0.26718 |  | 16 | 3600 | 301.5922 | 631.2991
17 | 384 | 1.034% |  |  | 500 | 1 | 416.8333 | X |  |  |  | 3840 | 0.25551 | 0.30347 | 0.27818 | 0.25289 | 0.2276 | 0.20231 | 0 | 0 | 1 | 1.034% | 668.6192 | 388.9024 |  | 384 |  | 0.25551 |  | 17 | 3840 | 388.9024 | 668.6192
18 | 500 | 4.992% |  |  | Échelle de gris : |  |  |  | X |  |  | 4080 | 0.26244 | 0.29996 | 0.27496 | 0.24997 | 0.22497 | 0.19997 | 0 | 0 | 1 | 4.992% | 705.9392 | 500.0217 |  | 500 | 705.9392 | 0.26244 |  | 18 | 4080 | 500 | 705.9392
[19 empty] | 6 | 1
No série :
Mire TG18-LN12 |  |  | Moniteur : |  |  |  | Gauche | 1234 | Primaire | [20 empty] | pattern |  | Luminance | JND
No | L [cd/m2] | Écart à GSDF | [9 empty] | Gauche |  |  |  | Dicom3.14 | [6 empty] | j | L(j) |  | L | j(L) | Monitor dL/L |  | TG-18LN12 | p value | L | j(L)
1 | 0.82 | [10 empty] | valeur p | Moniteur dL/L | +20% | +10% | dL/L | -10% | -20% | mieux que 10% | mieux que 20% |  |  | 63.6505 | 0.82029 |  | 0.82 | 63.6505 |  |  | 1 | 0 | 0.82 | 63.6505
2 | 1.31 | -41.03% | [9 empty] | 240 | 0.46009 | 0.93632 | 0.85829 | 0.78027 | 0.70224 | 0.62421 | 1 | 1 | 0 | -41.03% | 100.5095 | 1.8691 |  | 1.31 |  | 0.46009 |  | 2 | 240 | 1.8691 | 100.5095
3 | 2.67 | 11.39% | [9 empty] | 480 | 0.68342 | 0.73625 | 0.6749 | 0.61354 | 0.55219 | 0.49083 | 1 | 0 | 0 | 11.39% | 137.3684 | 3.5234 |  | 2.67 |  | 0.68342 |  | 3 | 480 | 3.5234 | 137.3684
4 | 4.7 | 7.503% | [9 empty] | 720 | 0.55088 | 0.61492 | 0.56368 | 0.51243 | 0.46119 | 0.40995 | 0 | 0 | 1 | 7.503% | 174.2274 | 5.9508 |  | 4.7 |  | 0.55088 |  | 4 | 720 | 5.9508 | 174.2274
5 | 7.63 | 6.676% | [9 empty] | 960 | 0.47526 | 0.53462 | 0.49007 | 0.44552 | 0.40097 | 0.35642 | 0 | 0 | 1 | 6.676% | 211.0864 | 9.3619 |  | 7.63 |  | 0.47526 |  | 5 | 960 | 9.3619 | 211.0864
6 | 11.6 | 3.59% | [9 empty] | 1200 | 0.4129 | 0.4783 | 0.43844 | 0.39859 | 0.35873 | 0.31887 | 0 | 0 | 1 | 3.59% | 247.9453 | 14.0221 |  | 11.6 |  | 0.4129 |  | 6 | 1200 | 14.0221 | 247.9453
7 | 17 | 3.669% | [9 empty] | 1440 | 0.37762 | 0.43711 | 0.40068 | 0.36426 | 0.32783 | 0.29141 | 0 | 0 | 1 | 3.669% | 284.8043 | 20.2672 |  | 17 |  | 0.37762 |  | 7 | 1440 | 20.2672 | 284.8043
8 | 23 | -11.34% | [9 empty] | 1680 | 0.3 | 0.40603 | 0.37219 | 0.33836 | 0.30452 | 0.27069 | 1 | 0 | 0 | -11.34% | 321.6633 | 28.5212 |  | 23 |  | 0.3 |  | 8 | 1680 | 28.5212 | 321.6633
9 | 33.9 | 20.35% | [9 empty] | 1920 | 0.38313 | 0.38202 | 0.35019 | 0.31835 | 0.28652 | 0.25468 | 1 | 1 | 0 | 20.35% | 358.5222 | 39.3198 |  | 33.9 |  | 0.38313 |  | 9 | 1920 | 39.3198 | 358.5222
10 | 46.7 | 4.96% | [9 empty] | 2160 | 0.31762 | 0.36313 | 0.33287 | 0.30261 | 0.27235 | 0.24209 | 0 | 0 | 1 | 4.96% | 395.3812 | 53.3396 |  | 46.7 |  | 0.31762 |  | 10 | 2160 | 53.3396 | 395.3812
11 | 63.5 | 5.121% | [9 empty] | 2400 | 0.3049 | 0.34806 | 0.31905 | 0.29005 | 0.26104 | 0.23204 | 0 | 0 | 1 | 5.121% | 432.2401 | 71.4349 |  | 63.5 |  | 0.3049 |  | 11 | 2400 | 71.4349 | 432.2401
12 | 85 | 3.446% | [9 empty] | 2640 | 0.28956 | 0.3359 | 0.30791 | 0.27992 | 0.25192 | 0.22393 | 0 | 0 | 1 | 3.446% | 469.0991 | 94.6847 |  | 85 |  | 0.28956 |  | 12 | 2640 | 94.6847 | 469.0991
13 | 114 | 7.281% | [9 empty] | 2880 | 0.29146 | 0.32601 | 0.29884 | 0.27168 | 0.24451 | 0.21734 | 0 | 0 | 1 | 7.281% | 505.9581 | 124.4516 |  | 114 |  | 0.29146 |  | 13 | 2880 | 124.4516 | 505.9581
14 | 151 | 5.401% | [9 empty] | 3120 | 0.27925 | 0.31792 | 0.29143 | 0.26494 | 0.23844 | 0.21195 | 0 | 0 | 1 | 5.401% | 542.817 | 162.4579 |  | 151 |  | 0.27925 |  | 14 | 3120 | 162.4579 | 542.817
15 | 200 | 7.633% |  |  | Lmax | Lmin | LR': (L'max/L'min) | Conforme |  |  |  | 3360 | 0.2792 | 0.31128 | 0.28534 | 0.2594 | 0.23346 | 0.20752 | 0 | 0 | 1 | 7.633% | 579.676 | 210.8805 |  | 200 |  | 0.2792 |  | 15 | 3360 | 210.8805 | 579.676
16 | 263 | 6.781% | [5 empty] | Oui | Non |  |  | 3600 | 0.27214 | 0.30583 | 0.28034 | 0.25486 | 0.22937 | 0.20388 | 0 | 0 | 1 | 6.781% | 616.535 | 272.4731 |  | 263 |  | 0.27214 |  | 16 | 3600 | 272.4731 | 616.535
17 | 344 | 6.279% |  |  | 450 | 0.82 | 441.3725 |  | X |  |  | 3840 | 0.26689 | 0.30134 | 0.27623 | 0.25112 | 0.22601 | 0.2009 | 0 | 0 | 1 | 6.279% | 653.3939 | 350.7211 |  | 344 |  | 0.26689 |  | 17 | 3840 | 350.7211 | 653.3939
18 | 450 | 7.674% |  |  | Échelle de gris : |  |  |  | X |  |  | 4080 | 0.267 | 0.29757 | 0.27277 | 0.24797 | 0.22318 | 0.19838 | 0 | 0 | 1 | 7.674% | 690.2529 | 450.0391 |  | 450 | 690.2529 | 0.267 |  | 18 | 4080 | 450 | 690.2529
Normes : | [18 empty] | 4 | 2
▪ 350 ≤ LR' ≤ 450 (primaire) ; |  |  |  | Gauche | Lmax | 500 | 10% | Conforme |  |  | si deux moniteurs secondaires | [11 empty] | a = | -1.3012 | f = | 0.028746 |  | A = | 71.4981 | E = | 0.28175 |  | Relationship between the p (pixel) value and JND:
▪ LR' ≥ 250 (secondaire). |  |  |  | Droit | Lmax | 450 |  | Oui | Non |  | section de comparaison N/A. | [11 empty] | b = | -0.02584 | g = | -0.025468 |  | B = | 94.5931 | F = | -1.1878 |  |  |  | a: | 0.15358
▪ Lmin ≥ 1 cd/m2. |  |  |  | Norme : écart de luminance maximale entre les moniteurs ≤ 10% |  |  |  | X | [14 empty] | c = | 0.080243 | h = | -0.0031979 |  | C = | 41.9121 | G = | -0.18014 |  |  |  | b: | 63.6505
▪ Lmax ≥ 420 cd/m2 (prim) et ≥ 250 cd/m2 (sec).
▪ Éclairage ambiant établi à 0,2 cd/m2
[23 empty] | d = | -0.1032 | k = | 0.00012993 |  | D = | 9.8247 | H = | 0.14711
Commentaires et recommandations du physicien :
[10 empty] | Non C | [12 empty] | e = | 0.13647 | m = | 0.0013635 |  |  |  | I = | -0.017047
3

## 2.15 Fantôme
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  | Date : |  |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  | Physicien : |  |  | Alexandre Toussaint
Anodefiltre
Test 15 : Évaluation de l’image du fantôme | [9 empty] | Mo/Mo
Mo/Rh
Modèle du fantôme utilisé : | RMI-156 |  | Position SEA : | centrée sur fantôme | [5 empty] | Rh/Ag
N° de série du fantôme : | 234568 |  | Densité : | 0 | [5 empty] | Rh/Rh
Distance source-image (mm) : | 650 |  | # cassette : | xxxxx | [5 empty] | W/Ag
Combinaison anode/filtre : | Mo/Mo | [8 empty] | W/Al
W/Rh
Mesures de référence actuelles | Mode d'exposition | kV | mAs | VMP | Écart-type (C) | SDNR
18x24 adjacent au disque | auto | 28 | 50 | 680 | 20
18x24 disque |  |  |  | 490 |  | 9.5
24X30 adjacent au disque | auto | 28 | 50 | 880 | 22
24X30 disque |  |  |  | 670 |  | 9.5455
Mesures antérieures | Mode d'exposition | kV | mAs | VMP | Écart-type (C) | SDNRantérieur | diff(SDNR)/ SDNR actuel
18x24 adjacent au disque | auto | 28 | 50 | 680 | 20
18x24 disque |  |  |  | 500 |  | 9 | 5.263%
24X30 adjacent au disque | auto | 28 | 50 | 870 | 22
24X30 disque |  |  |  | 630 |  | 10.9091 | 14.29%
Conforme
|  | Date antérieure la plus éloignée : |  |  | 20-07-2019 | Oui | Non |  | modifier la date pour la date la plus éloignée connue pour cette cassette
|  | Normes : écart inférieur à 10% : |  |  |  |  | X
Objets du fantôme (RMI-156 ou NA18-220) |  | 18 cm x | Conforme |  | 24 cm x | Conforme
|  | 24 cm | Oui | Non | 30 cm | Oui | Non
Nombre de fibres | Observées : | 5.5 |  |  | 5
norme : ≥ 4,5 | Déduction : | 1 |  |  | 0.5
| Total : | 4.5 | X |  | 4.5 | X
Groupes de microcalcifications | Observés : | 4 |  |  | 4
norme : ≥ 3,5 | Déduction : | 1 |  |  | 0.5
| Total : | 3 |  | X | 3.5 | X
Nombre de masses | Observées : | 4 |  |  | 4
norme : ≥ 3,5 | Déduction : | 0.5 |  |  | 1
| Total : | 3.5 | X |  | 3 |  | X
Évaluation globale | [5 empty] | Conforme
[6 empty] | Oui | Non
Qualité globale acceptable de l'image du fantôme |  |  | (18 cm x 24 cm) |  |  | X
Présence d'artéfacts acceptable sur l'image du fantôme |  |  | (18 cm x 24 cm) |  |  |  | X
Qualité globale acceptable de l'image du fantôme |  |  | (24 cm x 30 cm) |  |  | X
Présence d'artéfacts acceptables sur l'image du fantôme |  |  | (24 cm x 30 cm) |  |  | X
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
4

## 2.16 Blindage
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  |  |  | Date : |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  |  |  | Physicien : |  | Alexandre Toussaint |  |  | type de zone
contrôlée
Test 16 : Blindage de la salle et protection de l’opérateur | [10 empty] | non contrôlée
L’évaluation du blindage de la salle est faite selon la méthode décrite dans le rapport no147 du National Council on Radiation Protection and Measurements.
A prendre en compte : le volume de travail du centre (nombre de patientes) par semaine, le facteur et le type
d’occupation des locaux avoisinants, la distance entre la source et les barrières de protection.
Barrière | Distance | Local | Type de | T* | Blindage | Blindage | Conforme
protection | (m) | voisin | zone |  | requis | existant (matériau) | oui | non
|  |  | contrôlée | 1
|  |  | non contrôlée | 1/8
1/40
1
1/20
1
plancher |  |  |  | 0
plafond |  |  |  | 0
* Facteur d’occupation du local voisin
Volume de travail par semaine : |  |  | 160 | patientes/semaine
Commentaires et recommandations du physicien :
Non C
0
Croquis à l'échelle de la salle et de son blindage
[10 empty] | Description de la zone | Facteur d’occupation(T)
[10 empty] | Bureaux, laboratoires, pharmacies et autres surfaces de travail occupées à temps plein ; zones d’accueil, salles d’attente avec surveillant, aires de jeu intérieures pour les enfants, salles de radiologie (rayons X) adjacentes, salles de lecture ou d’évaluation des films, postes des infirmières, postes de contrôle (rayons X). | 1
[10 empty] | Salles utilisées pour les examens ou les traitements. | 1/2
[10 empty] | Corridors, chambres des patients, salons des employés, salles de repos à l’usage du personnel. Toilettes des employés | 1/5
[10 empty] | Portes donnant accès au corridor. | 1/8
[10 empty] | Toilettes publiques, aires de vente sans surveillant, locaux d’entreposage, aires extérieures avec bancs, salles d’attente sans surveillant, aires d’attente pour les patients en transition. | 1/20
[10 empty] | Espaces extérieurs permettant la circulation des piétons ou des véhicules, parcs de stationnement sans surveillant, débarcadères sans surveillant, escaliers, ascenseurs sans surveillant, locaux d’entretien | 1/40
0

## Éq.Mes.Étal.
Lieu : | Clinique Ste-Mammo |  |  |  | Date : |  | 20-01-2020
Équipement : | Salle 2, Hirad IV |  |  |  | Physicien : |  | Alexandre Toussaint
Informations sur : Équipements de mesure et étalonnage
Équipement | Marque | Modèle | No série | Date calibration | Organisme calibration | Commentaires
Commentaires additionnels du physicien :
Comparaison des équipements du centre
Équipement | Marque | Modèle | No série | Écart (%) ou (kg) |  | Commentaires
Norme : écart de moins de 15% sur photomètre, et moins de 1kg sur dynamomètre.
Commentaires additionnels du physicien :