| Rédigé par : | Jeannot Dumaresq, microbiologiste-infectiologue | le : | 2020-03-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérifié par : | Marie-Ève Chamberland, assistante-chef microbiologie Marie-Luce Lessard, technologiste de laboratoire | le : | 2020-03-19 |
| Approuvé par : | Jeannot Dumaresq, microbiologiste-infectiologue | le : | 2020-03-19 |

1.	But/Objectif

Détecter le virus SARS-CoV-2 (agent de la COVID-19) à partir d’échantillons des voies respiratoires.

2.	Principe et champs d’application

Le kit RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 est un système de réactifs basé sur la technologie de PCR en temps réel pour la détection qualitative et la différenciation de l’ARN spécifique au lignée B-beta-coronavirus (B-βCoV) et au coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2).

3.	Documents connexes

RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kt 1.0

Les Manuels Techniques Abbott m2000sp et Abbott m2000rt

4.	Définitions / Abréviations

PCR: Polymerase Chain Reaction (amplification en chaîne par polymérase)

ESB : Enceinte de sécurité biologique

SIL: Système d’information du laboratoire

5.	Phase pré-analytique

5.1	Spécimens acceptés

Tout spécimen respiratoire sera accepté, mais les spécimens suivants sont à préconiser :

- Écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé transporté dans un même tube contenant du milieu de transport universel (ou milieu équivalent)

- Expectorations

- Lavage bronchique ou lavage bronchoalvéolaire (LBA)

- Sécrétions endotrachéales

- Lavage nasopharyngé

Le volume minimal recommandé est de 1 ml.

5.2	Conservation et transport des échantillons

Après le prélèvement, transporter et conserver les échantillons entre 2 et 8 °C jusqu’à 72 heures ou à une température inférieure ou égale à –80°C.

Ces échantillons doivent être conditionnés et étiquetés conformément à la législation régissant le transport d’échantillons cliniques, diagnostiques ou biologiques.

Les spécimens prélevés de patients chez qui on suspecte une infection par le SARS-CoV-2 sont considérés comme des matières infectieuses de la catégorie B UN 3373 pour le transport.

5.3	Critères de rejet

Écouvillons en coton

Milieux de transport en gel ou solides

Absence de renseignements cliniques pertinents/obligatoires : dans ce cas on inscrit « Analyse non effectuée car absence de renseignements cliniques obligatoires. »

5.4	Matériel et réactifs particuliers

Abbott mSample Preparation Systems RNA (Réf. 04J70-24)

RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0

Réactif Master Mix A

Réactif Master Mix B

Contrôle interne

Contrôle négatif (H2O grade PCR; no template control)

Contrôle positif (B-βCoV, SARS-CoV-2)

Abbott Master Mix Tube (Réf. 4J71-80)

Les réactifs du Master A et du Master B contiennent tous les composants nécessaires (tampon PCR, transcriptase inverse, ADN Polymérase, sel de magnésium, amorces et sondes) afin de réaliser la transcription inverse, l’amplification par PCR et la détection de la cible ARN spécifique de B-βCoV (gène E cible), de la cible ARN spécifique de SARS-CoV-2 (gène S cible) ainsi que du contrôle interne en une seule étape de réaction.

ATTENTION : Maximum de 94 échantillons par plaque car 2 contrôles (un positif et un négatif). Maximum de 85 échantillons (excluant les 2 contrôles) avec une seule boîte de 96 tests de la trousse RealStar SARS-CoV-2. Plus d’une boîte est nécessaire pour analyser 94 échantillons.

5.5	Conservation du matériel

- Tous les composants doivent être conservés entre -15°C et -80°C dès leur livraison.

- Il convient d'éviter des cycles répétés de congélation-décongélation (plus de deux) car cela peut affecter les performances du test. Les réactifs doivent être congelés en aliquots en cas d’utilisation occasionnelle.

- La conservation entre +2°C et +8°C ne doit pas excéder une période de deux heures.

- Le Master mix A et le Master mix B doivent être conservés à l’abri de la lumière.

5.6	Tableau 1 : Quantités requises selon le nombre d’échantillons

| Nombre d’échantillons | Lyse position 1 | Lyse position 2 | Microparticules | Solution de lavage #1 | Solution de lavage #2 | Tampon d’élution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 à 24 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 à 48 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 49 à 72 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 73 à 94 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |

6.	Phase analytique / instructions techniques

6.1	Résumé de la procédure

(Pour obtenir une description détaillée de l’exécution d’un protocole Abbott m2000sp, se reporter au Manuel Technique Abbott m2000sp, Chapitre « Mode opératoire ».)

| 6.2 | Mettre des gants et s’ils ne sont pas déjà réfrigérés, sortir d’avance les échantillons congelés à tester et les laisser dégeler entre 2 et 8°C ou à température ambiante sous l’enceinte de sécurité biologique (ESB) utilisée pour la préparation des échantillons. Une fois dégelés, l’extraction de ces échantillons devra débuter en moins de 2 heures s’ils ont été dégelés à température ambiante ou en moins de 24 heures s’ils ont été dégelés et entreposés entre 2 et 8°C. Mettre les échantillons dans un bain-marie entre 90-95°C pendant 5 minutes (ou 70°C pendant 10 minutes) pour inactiver les virus (le niveau d’eau ne doit pas dépasser la hauteur du portoir). Alternativement 2 ml d’échantillon peuvent être transférés dans un tube conique 2 ml sous ESB et ces tubes peuvent ensuite être mis dans un bloc chauffant à 95°C pendant 5 minutes pour inactiver les virus. *** Changer de gants car du matériel potentiellement contaminé vient d’être manipulé. *** |
| --- | --- |
|  | Sortir le contrôle interne du congélateur et les laisser dégeler au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). |
|  | Mettre des gants et nettoyer la surface de travail avec ELIMINase( suivi d’éthanol 70%. |
|  | Procéder à la préparation des échantillons inactivés : N.B. : Un volume minimal de 900 µl est requis pour procéder à l’analyse. Si le volume est insuffisant il faut compléter avec de la saline stérile pour arriver à 900 µl. Mélanger par vortex 2 à 3 secondes chaque échantillon juste avant le pipetage. Mettre 900 µL d’échantillon dans un tube à mélange réactionnel (« Abbott Master Mix Tube ») et mettre le bouchon sur le tube. Cela peut se faire avec une pipette de transfert en plastique. Voir le fichier « Méthode_pooling_SARS-CoV-2_m2000_HDL.docx » pour la méthode de regroupement (pooling) des échantillons. Si les tubes ne sont pas mis immédiatement dans le m2000sp pour débuter l’extraction, ils peuvent être conservés entre 15-30°C jusqu’à 2 heures (ne pas dépasser 2 heures). |
|  | *** Les étapes 6.6 à 6.8 sont à faire une fois par jour (maintenance quotidienne). *** *** Pour les extractions subséquentes dans la même période de 24 heures seul un rinçage extensif (« extensive flush ») est nécessaire. *** Retirer les composants suivants du m2000sp : portoirs d’échantillons portoirs de réactifs portoirs d’embouts |
|  | Nettoyer délicatement la surface intérieure du m2000sp par étape : H2O déionisée lingettes d’eau de Javel 0.1% H2O déionisée éthanol 70% *** Changer de gants car du matériel potentiellement contaminé vient d’être manipulé. *** |
|  | Procéder à la maintenance quotidienne du m2000sp (première utilisation du jour) S’authentifier sur l’ordinateur du m2000sp et choisir les onglets suivants : Système ( Procédures de maintenance ( Maintenance quotidienne (« m2000sp daily maintenance procedure ») Cliquer sur « Configurer l’analyse », fermer la fenêtre d’information, et cliquer sur « Démarrer ». Première étape (1 de 4) : Réglage et vérification des composants servant à la manipulation des liquides Ouvrir le panneau de sécurité et effectuer la procédure suivante : Resserrer les seringues, sans force excessive. Resserrer les vis des pistons et les raccords de vannes, sans force excessive. Vérifier et resserrer les raccords des tubulures, sans force excessive. Vérifier que les tubulures ne présentent ni fuite, ni bouchon, ni pliure. Lorsque terminé, cliquer sur « Reprendre ». Deuxième étape (2 de 4) : Nettoyage des cônes pour embouts à usage unique Ouvrir le panneau de sécurité et effectuer la procédure suivante : Nettoyer les cônes pour embouts à usage unique et les prolongateurs de tubulures. Lorsque terminé, fermer le panneau de sécurité et cliquer sur « Reprendre ». Troisième étape (3 de 4) : Nettoyage du plan de travail Ouvrir le panneau de sécurité et effectuer la procédure suivante : Si non déjà fait, nettoyer le panneau de sécurité, la surface de travail (normalement fait à l’étape 6.1), la plate-forme de déchargement, et la station de déchets. Vérifier les poubelles de déchets solides et de déchets liquides et les vider au besoin. Vérifier le contenant de liquide système et le remplir au besoin. Lorsque terminé, fermer le panneau de sécurité et cliquer sur « Reprendre ». *** Changer de gants car du matériel potentiellement contaminé vient d’être manipulé. *** Quatrième étape (4 de 4) : Rinçage du système Une purge des voies liquides s’effectue automatiquement. Une fois le rinçage terminé, cliquer sur « Terminer le processus ». Si présence de bulles significatives dans les tubulures ou seringues, procéder à un rinçage extensif (« extensive flush »). *** Le rinçage extensif (« extensive flush ») est à faire pour chaque extraction subséquente dans la période de 24 heures. *** |
|  | Replacer les composants suivants dans le m2000sp (un plan des composants est présent à l’intérieur de l’appareil et une photo est présente sur le devant de l’appareil) : portoirs d’embouts |
|  | Charger les tubes d’échantillons sur les portoirs d’échantillons. |
|  | Placer les portoirs d’échantillons dans le m2000sp de droite à gauche, en prenant soin de placer en dernier (à gauche) le portoir non plein, le cas échéant. |
|  | Placer dans le m2000sp les 3 plaques à puits profonds et les 2 plaquettes à embouts (voir photo sur le devant de l’appareil). |
|  | Démarrer la procédure d’extraction : Cliquer sur l’onglet « Demandes », puis sur « Extraction de l’échantillon ». Sélectionner « m2000 0,5 ml HCV RNA », et cliquer sur « Configurer l’analyse ». Pour procéder à l’extraction à l’aide d’une trousse Abbott mSample Preparation Systems DNA (Réf. 06K12-24), voir annexe 3 |
|  | Inscrire le numéro de lot et la date d’expiration aux endroits correspondants, et cliquer sur suivant. |
|  | Une lecture des codes-barres s’effectue. Effectuer les corrections au besoin (on peut entrer à la main le code d’un échantillon clinique). Une fenêtre d’alarme apparaît : cliquer sur « suivant » si tout est conforme, ou effectuer les corrections le cas échéant. |
|  | Placer les cupules réactionnelles SOUS le plastique blanc, tel qu’indiqué à l’écran. |
|  | Vérifier les embouts, et effectuer le chargement dans l’appareil tel qu’indiqué à l’écran. S’assurer que la disposition des embouts à l’écran est conforme (porter une attention particulière aux portoirs d’embouts déjà entamés. Mettre à jour, et si la disposition à l’écran est conforme, cliquer sur « Suivant ». |
|  | Identification de la plaque à puits profonds : taper la date du jour au format AAAAMMJJ et ajouter la lettre S (SARS), ainsi que le chiffre pour indiquer de quel lot du jour il s’agit (ex. : 20200319S1). |
|  | Inscrire le numéro de lot des réactifs. |
|  | Nettoyer à nouveau la surface de travail avec ELIMINase( suivi d’éthanol 70%. |
|  | *** Changer de gants car du matériel potentiellement contaminé vient d’être manipulé. *** Préparer les réactifs d’extraction (voir tableau 1 pour les quantités) : Mélanger doucement par inversion le contrôle interne (tube à bouchon vert). À l’aide de la pipette dédiée au contrôle interne, ajouter 250 µl de contrôle interne (« Internal Control » ou IC) à la solution de lyse (« Lysis Buffer »). Bien mélanger par inversion (5 à 10 fois) chaque bouteille de réactif pour s’assurer que les solutions sont homogènes. Agiter doucement et mélanger par rotation les microparticules jusqu’à ce que le mélange soit homogène, juste avant de les transférer dans leur contenant respectif à l’étape suivante. |
|  | Transférer les réactifs dans leurs contenants en plastique identifiés par un logo correspondant, et placer ces contenants dans le portoir à l’endroit identifié par un logo correspondant. Replacer le portoir dans l’appareil. Enlever les bulles avec une pipette de transfert en plastique. |
|  | Cliquer sur « Lecture » pour vérifier les codes-barres et les volumes des réactifs. Cliquer ensuite sur « Démarrer ». Une fois le processus d’extraction terminé, cliquer sur « Fermer le processus » dans la colonne de gauche afin de passer à la prochaine étape. *** Délai maximal à respecter entre la fin de l’extraction et l’étape suivante : une heure. *** Environ 1h30 (90 minutes) avant la fin de l’extraction sortir les réactifs « master mix A et B » et les contrôles du congélateur pour les mettre au réfrigérateur. |
|  | Préparation du « Master mix » (Panel II), environ 30 minutes avant la fin d’extraction, en gardant les réactifs au froid (ex. : portoir avec bloc réfrigérant) : Mélanger doucement le tube « Master A » (bouchon bleu) et le tube « Master B » (bouchon mauve). Centrifuger 3000 tr/min 30 secondes. Dans un microtube stérile, mettre les quantités adéquates du « Master A » et du « Master B », selon le nombre d’échantillons à tester (en incluant les contrôles pos. et nég.). ( voir annexe N.B. Une boîte de 96 tests de la trousse RealStar SARS-CoV-2 contient assez de réactifs pour analyser 85 échantillons + les 2 contrôles, en tenant compte du 10% de perte. Plus d’une boîte est nécessaire pour analyser 94 échantillons. |
|  | S’authentifier sur l’ordinateur du m2000rt, allumer l’appareil, et cliquer sur « Démarrer ». (La lampe de l’appareil requiert environ 15 minutes pour se réchauffer.) |
|  | Ajout du mélange réactionnel (« master mix ») : ***** Changer de gants. ***** Cette étape se fait manuellement : Mélanger doucement les microtubes de « Master Mix ». Centrifuger à 3000 tr/min pendant 30 secondes. Dans une plaque PCR qui sera chargée sur le m2000rt : ATTENTION : voir annexe 2 s’il y a plus de 48 échantillons à tester car les échantillons doivent être répartis d’une façon particulière (la répartition sur la plaque doit se terminer par un lot de 48 échantillons) Dans la zone PCR 1, pour chaque échantillon (donc chaque patient) et les 2 contrôles ajouter 20 µl de « Master Mix » dans un puits. Dans la zone PCR 2, ajouter dans chacun des puits 10 µl d’échantillon préparé de la plaque à puits profonds. Pour le contrôle positif : 10 µl de contrôle + 1 µl contrôle interne (ICD) Pour le contrôle négatif : 10 µl eau PCR + 1 µl contrôle interne (ICD) Sceller la plaque PCR. Vérifier s’il y a des bulles dans le fond des puits, et le cas échéant procéder à une courte « centrifugation » de la plaque avec l’essoreuse à salade prévue à cet effet afin de faire remonter les bulles à la surface. *** Remettre tous les réactifs au congélateur. *** |
|  | Procéder à la création de la feuille de travail et à l’amplification : Cliquer sur « Demandes ». Sélectionner « Demande d’analyse » et ensuite « Nouvelle demande ». Inscrire le nom de la plaque (le même que celui de la plaque à puits profond/extraction): taper la date du jour au format AAAAMMJJ et ajouter la lettre S (SARS), ainsi que le chiffre pour indiquer de quel lot du jour il s’agit (ex. : 20200319S1). Dans la section « Réactifs pour préparation de l’échantillon », inscrire le # de lot et la date de péremption de la trousse « Abbott mSample Preparation Systems RNA (Réf. 04J70-24) » utilisée. Sélectionner l’application « RealStar SARS-CoV-2 LDA » et cliquer sur « Suivant ». Dans la section « Réactifs d’analyse PCR », inscrire le # de lot et la date de péremption de la trousse de réactifs d’amplification RealStar SARS-CoV-2 utilisée et cliquer sur suivant. Créer la feuille de travail dans le schéma de la plaque PCR à l’écran en cliquant sur chaque carré/puits et en entrant les renseignements requis pour chaque carré/puits : Type d’échantillon : « patient » ou « non utilisé » ou « contrôle » Identification (ID) de l’échantillon (ex. : 1 pour patient #1, pos ou neg pour contrôle) Analyses : cocher B-betaCoV et SARS-CoV-2 Une fois la feuille de travail complétée, cliquer sur « Suivant » et ensuite sur « Terminer ». La feuille de travail se retrouve ensuite dans la fenêtre « Demandes d’analyses en attente ». Cliquer sur « Configurer l’analyse » et ensuite sur « Suivant ». Ouvrir le tiroir du m2000rt et, en prenant soin de toujours la tenir par les côtés, y insérer la plaque PCR. Fermer le tiroir et cliquer ensuite sur « Démarrer ». |
|  | Jeter dans un contenant de plastique les restes de réactifs liquides présents dans l’appareil m2000sp. Ne jamais jeter ces réactifs dans l’évier. |
|  | Retirer les tubes d’échantillons du m2000sp et les remettre sur leur portoir original. |
|  | Nettoyer les portoirs à échantillons du m2000sp avec ELIMINase( suivi d’éthanol 70%. |
|  | Lorsque l’analyse est complétée sur le m2000rt, sortir la plaque et la mettre dans un sac biorisque avant de la jeter dans la poubelle identifiée à cet effet. |

7.	Phase post-analytique

7.1	Rapports/Résultats

| Canal de détection | Interprétation des résultats | Rapport |
| --- | --- | --- |
| FAM | Cy5 | JOE |  |  |
| + | + | +* | ARN spécifique au B-βCoV (gène E cible) et au SARS-CoV-2 (gène S cible) détecté. | Virus SARS-CoV-2 détecté Analyse effectuée avec une trousse non homologuée par Santé Canada Maladie à déclaration obligatoire : déclaration faite à la santé publique |
| +t | - | +* | ARN spécifique au B-βCoV (gène E cible) détecté. Si Ct ≥ 37 voir commentaire**. |  |
| - | +t | +* | ARN spécifique au SARS-CoV-2 (gène S cible) détecté. Si Ct ≥ 37 voir commentaire**. |  |
| - | - | + | ARN spécifique au B-βCoV (gène E cible) ou au SARS-CoV-2 (gène S cible) non détecté. L’échantillon ne contient pas de quantités détectables d’ARN spécifique au B-βCoV (gène E cible) ou au SARS-CoV-2 (gène S cible). | Virus SARS-CoV-2 non détecté Analyse effectuée avec une trousse non homologuée par Santé Canada |
| - | - | - | Inhibition de la RT-PCR ou défaillance des réactifs. | Voir section « Code d’erreur » |

Il y a plusieurs  types de résultats possibles :

* La détection du contrôle interne dans le canal de détection JOE™ n’est pas requise pour des résultats positifs dans le canal de détection FAM™ ou Cy5. De fortes charges en ARN spécifique de B-βCoV (gène E cible) et/ou de SARS-CoV-2 (gène S cible) dans l’échantillon peuvent conduire à des signaux absents ou très faibles pour le contrôle interne.

t Les sensibilités des systèmes de détection des cibles B-βCoV (FAM™) et SARS-CoV-2 (Cy5) étant légèrement différentes, des échantillons faiblement positifs peuvent, dans de rares cas, présenter un signal dans le canal FAM™ et non dans le canal Cy5, ou vice versa.

** Si une seule cible est détectée avec un Ct supérieur ou égal à 37 :

  - Envoyer au LSPQ pour confirmation si la courbe est logarithmique (courbe typique, voir exemples à aux annexes 4 et 5), avec commentaire « Échantillon expédié au LSPQ pour confirmation »;

  - Si la courbe n’est pas logarithmique (courbe atypique), le résultat devrait être rapporté négatif mais consulter le microbiologiste de garde au laboratoire pour déterminer si la reprise de l’analyse ou si un nouvel échantillon est nécessaire.

Expédier 500 µl d’échantillon au LSPQ lorsqu’une confirmation est requise, en suivant ces étapes :

- Envoyer un courriel à l’adresse distribution.centrale@inspq.qc.ca;

  - Inscrire dans l’objet : CONFIRMATION – COVID-19;

  - Inscrire le nombre d’échantillons;

- Apposer une étiquette visible sur la boîte stipulant CONFIRMATION (ne pas inscrire COVID);

- Remplir PHAGE en choisissant le test Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) : détection (TAAN) sur spécimen clinique

- Inscrire en gros au bas de PHAGE : CONFIRMATION et spécifier qu’il s’agit d’un éluat

- Si un échantillon positif ne peut être envoyé au LSPQ, ajouter le message : « Un problème technique nous empêche de procéder au test de confirmation. Il est suggéré de soumettre un nouvel échantillon si cliniquement indiqué. »

- Conserver les échantillons positifs à -80°C

Code d’erreur

Un code d’erreur sera généré en as d’inhibition complète ou partielle mais significative (contrôle interne avec Ct supérieur à 38). Si un code d’erreur d’inhibition est généré pour un spécimen, congeler le spécimen à -80°C s’il n’avait jamais été congelé et reprendre l’analyse. Si la congélation ne suffit pas à faire disparaître l’inhibition de la réaction PCR, ou si un spécimen est trop muqueux et génère une erreur de pipetage à 2 reprises, diluer le spécimen 1:10 et reprendre l’analyse (900 µl d’eau PCR + 100 µl d’échantillon, et ensuite procéder à l’extraction et à l’amplification comme pour un spécimen non dilué).

Si un résultat négatif valide est obtenu après dilution, ajouter le message « }INHI » au rapport : « Attention : en raison de la présence de substances inhibitrices, ce résultat a été obtenu après dilution du spécimen, ce qui peut entraîner une diminution de la sensibilité de l’analyse. »

Si malgré tout cela l’inhibition persiste, en discuter avec le microbiologiste.

7.2	Intervalles de référence

N/A

7.3	Interprétation des résultats

Détecté = positif                  Non détecté = négatif

ATTENTION : Veuillez vérifier les courbes d’amplification de tous les échantillons réactifs ou avec code d’erreur et montrer à un microbiologiste toute courbe avec un aspect atypique (voir annexes 4 et 5).

7.4	Valeurs critiques

L’infection à SARS-CoV-2 (agent de la COVID-19) est une maladie à déclaration obligatoire, à déclarer immédiatement à la santé publique régionale (les résultats sont faxés automatiquement à la santé publique et sur les unités).

Il s’agit d’une valeur critique : il faut appeler immédiatement le médecin traitant (ou le personnel infirmier de l’unité pour les patients hospitalisés).

7.5	Spécification des performances

Non disponible

7.6	Entretien et calibration

Voir les chapitres « Maintenance » dans les manuels techniques Abbott m2000sp et Abbott m2000rt.

8.	Restrictions et/ou notes spéciales

N/A

9.	Précautions de sécurité

Veuillez vous référer au « Manuel de sécurité des laboratoires ».

10.	Références

Notice RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0

Manuels techniques Abbott m2000sp et Abbott m2000rt

Coronavirus (SARS-CoV-2;COVID-19); détection (TAAN) sur spécimen clinique, répertoire des analyses du LSPQ (consulté le 18 mars 2020) :

https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/coronavirus-sars-cov-2covid-19-detection-taan-sur-specimen-clinique

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Testing, Public Health Ontario (consulté le 18 mars 2020) :

https://www.publichealthontario.ca/en/laboratory-services/test-information-index/wuhan-novel-coronavirus

Inactivation of SARS coronavirus by means of povidone-iodine, physical conditions, and chemical reagents. Jpn J Vet Res. 2004 Nov;52(3):105-12.

Coronavirus Disease 2019: Coronaviruses and Blood Safety. Transfus Med Rev. 2020 Feb 21. pii: S0887-7963(20)30014-6.

Nat Commun. 2019 Dec 18;10(1):5770.

11.	Historique des versions

| Version | Rédigé par : | Raison de la révision | Entrée en vigueur | Archivé le : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jeannot Dumaresq | - | 19 mars 2020 |  |
| 02 | Jeannot Dumaresq | Section 6.9 : retrait de la nécessité de travailler échantillons sous ESB car déjà inactivés; et modification du volume minimal d’échantillon requis à 900 µl car modification du protocole d’extraction; précision concernant les volumes d’échantillons insuffisants : on doit ajouter de la saline stérile pour compléter à 900 µl Section 6.13 : modification du protocole d’extraction pour le « HCV 0.5 ml » Sections 6.18 et 6.27 : modification de la façon de nommer les plaques Section 7.1 : retrait du commentaire concernant les regroupements d’échantillons (pools); précision concernant l’envoi pour confirmation des pos au LSPQ : on envoie les éluats en le spécifiant; conserver les échantillons positifs à -80°C | 20 mars 2020 |  |
| 03 | Jeannot Dumaresq | Section 6.9 : mention du document « Méthode_pooling_SARS-CoV-2_m2000_HDL.docx » pour la méthode de regroupement (pooling) des échantillons, si nécessaire Section 6.13 : référence à l’annexe 3 pour procéder à l’extraction avec la trousse Abbott mSample Preparation Systems DNA Ajout annexe 3 Ajout de références concernant l’inactivation des coronavirus | 23 mars 2020 |  |
| 04 | Jeannot Dumaresq | Plusieurs modifications effectuées pour optimiser le flux du travail et mieux ordonner le travail Section 5.1 : volume minimal recommandé de 1 ml Section 6.2 : ajout d’une option d’inactivation (70°C pendant 10 minutes) Section 6.21 : modification du volume de contrôle interne pour 250 au lieu de 200 µl car le contrôle interne est souvent inhibé avec les échantillons positifs et cela crée trop de messages d’erreur complexifiant la validation Section 7.1 : retrait du commentaire d’envoi au LSPQ car la confirmation n’est plus nécessaire après 15 échantillons confirmés au LSPQ; modification du commentaire du résultat positif (déclaration faite); ne pas envoyer éluat au LSPQ mais 500 µl d’échantillon si confirmation requise; ajout d’instructions si une seule cible est détectée avec Ct supérieur ou égal à 37 Section 7.4 : imprimer/faxer et appeler pour résultats positifs Ajout annexes 4 et 5 |  |  |

Nom du fichier informatique : RealStar SARS-CoV-2 PCR (m2000) - PON-M-BM-06_V1.4

Ce document est approuvé par le Chef de service.

S’il y a 48 échantillons ou moins (incluant contrôles) à tester, ils sont distribués en ordre, un à la suite de l’autre :

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | vide | vide | vide | vide | vide | vide |
| B | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | vide | vide | vide | vide | vide | vide |
| C | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | vide | vide | vide | vide | vide | vide |
| D | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | vide | vide | vide | vide | vide | vide |
| E | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | vide | vide | vide | vide | vide | vide |
| F | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | vide | vide | vide | vide | vide | vide |
| G | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | C+ | vide | vide | vide | vide | vide | vide |
| H | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | C- | vide | vide | vide | vide | vide | vide |

S’il y a plus de 48 échantillons (incluant contrôles) à tester, il est obligatoire avec un m2000 en mode ouvert que les 48 derniers échantillons soient regroupés en 6 colonnes complètes sur la plaque. Les échantillons restants sont ensuite répartis dans les premières colonnes de la plaque, où il est alors possible de ne pas compléter une colonne. Il peut donc y avoir des puits vides en plein milieu de la plaque.

Pour tester entre 49 et 88 échantillons on les disposera ainsi (exemple avec 61 échantillons) :

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 9 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | vide | vide | vide | vide |
| B | 2 | 10 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | vide | vide | vide | vide |
| C | 3 | 11 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | vide | vide | vide | vide |
| D | 4 | 12 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | vide | vide | vide | vide |
| E | 5 | 13 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | vide | vide | vide | vide |
| F | 6 | vide | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | vide | vide | vide | vide |
| G | 7 | vide | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | vide | vide | vide | C+ |
| H | 8 | vide | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 | vide | vide | vide | C- |

Pour tester entre 89 et 94 échantillons on les disposera ainsi avec les contrôles au milieu de la plaque (exemple avec 92 échantillons) :

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 |
| B | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 |
| C | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 |
| D | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 |
| E | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | vide | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 |
| F | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | vide | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 |
| G | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | C+ | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 |
| H | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | C- | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 |

Voir le fichier « Canevas_plaques_PCR_parasites_m2000_49_à_94_échantillons.xlsx » pour visualiser les canevas de répartition des échantillons sur la plaque pour les lots de 49 à 94 échantillons.

Quantités requises selon le nombre d’échantillons, avec la trousse mSample Preparation Systems DNA et le protocole m2000-RNADNA-LL-500-90-v022420

| Nombre d’échantillons | Lyse position 1 | Lyse position 2 | Microparticules | Solution de lavage #1 | Solution de lavage #2 | Tampon d’élution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 à 24 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 à 48 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 à 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 73 à 94 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Ajouter les quantités suivantes d’éthanol 95-100% non dénaturant à chacune des bouteilles :

- mLysisDNA : 35 ml par bouteille

- mWash1DNA : 23 ml par bouteille

- mWash2DNA : 70 ml par bouteille

Mélanger doucement par inversion le contrôle interne (tube à bouchon vert) et ajouter 250 µl de contrôle interne dans chaque bouteille de mLysisDNA. Mélanger doucement.

Bien mélanger par inversion (5 à 10 fois) chaque bouteille de réactif pour s’assurer que les solutions sont homogènes.

Si une seule bouteille de mLysisDNA (+ éthanol) est versée dans un contenant du m2000sp, verser tout le contenu de la bouteille (105 ml). Si deux bouteilles de mLysisDNA (+ éthanol) sont versées dans un contenant du m2000sp, verser un maximum de 140 à 150 ml dans le contenant. S’il y a trop de liquide un message d’erreur apparaîtra et il faudra retirer un peu de liquide à la fois jusqu’à ce que le message d’erreur disparaisse.

Il faut utiliser le protocole m2000-RNADNA-LL-500-90-v022420 pour procéder à l’extraction, et ensuite il faut utiliser le protocole Master Mix Addition 10e20m pour la répartition automatisée des éluats et du master mix dans la plaque d’amplification.

# Text boxes

Courbe tardive typique (logarithmique)

Courbe tardive atypique (non logarithmique)